- 一、项目概况

- （一）项目名称：中山市坦洲人民医院西门子1.5T  MRI维修保养服务项目

- （二）服务期限：自合同签订之日起计算，3年

- （三）项目采购预算：1800000.00元

- （四）重要说明

- 1、采购需求中带“★”的条款为实质性条款，必须满足，如有负偏离或不满足的投标文件将被认定为无效投标。

- 2、采购需求中带“▲”号条款为评分的关键技术参数（或技术要求），但不作为无效投标条款。投标人在响应投标方案中对这部分内容应尽量列出具体技术要求（或服务要求）或作出详细应答。如果投标人只简单注明“符合”或“满足”，将影响其技术商务得分。

- 3、投标人须在投标文件中填写《技术和服务要求响应表》，当投标文件中技术参数与招标文件中技术要求（或服务要求）有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标技术或服务要求优于招标文件要求，“负偏离”指投标技术或服务要求低于招标文件要求。

- 4、中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

- 二、项目要求

- （一）服务范围：西门子1.5T  MRI设备整机，包含常规备件、外水冷机、精密空调、冷头、500L液氦（3年合同期内有效）、预防性保养中需更换的损耗品，不包含磁体、设备移机服务、第三方产品（高压注射器、空调、不间断电源、监护仪、防护铅帘、登记电脑等）和软件。保证设备维护达到符合厂家标准或相应的国家质量标准的要求。

- （二）维修保养要求

▲1、供应商应为维保设备原生产厂家或维保设备原生产厂家授权的维保（或售后服务）单位或有维保设备原生产厂家技术合作协议的单位（提供有效期内的相应协议或授权证明材料复印件并加盖公章）。

- ▲ 2、开机率保证：全年（指一个维修保养服务年度，按365天计）开机率≥95%，即正常开机达到347天。如因供应商原因导致开机率低于95%，按1:5赔付，即停机每超过1个日历天，维修服务合同期限自动延长5个日历天。

- ▲ 3、响应时间：

- （1）远程响应时间：提供365天*24小时免费服务热线电话；工程师提供快速诊断、远程维修、技术支持、日常咨询答复，途径包括但不限于维修网络、电话、传真、邮件等。

- （2）维修响应时间：提供免费技术电话支持，365天×24小时提供服务，电话报修要求1小时内响应，提供快速诊断和支持服务；如果合同设备宕机且需要现场服务，工程师须在24小时内到达维修现场（投标文件提供维修站相应证明材料如承诺函等）。

- 4、零配件供应保证：

- ▲（1）项目履约期内须100%保障供应本项目范围内的零配件，维修设备时更换的问题零配件退回供应商，并负责备件的运输。保证设备零配件来源合法，必须为设备原厂认证合格的、符合国家质量检测标准及相关法律法规的全新零备件，且保证更换和退回的零配件符合国家法律规定。如因提供不合法不合规或来路不明的备件而引起的相关损失及法律责任由供应商自行承担。

- ▲（2）供应商在国内设有至少两个进口零备件保税仓库 (提供相应证明材料，如合同等）

- （3）供应商应提供详细的采购渠道、供货时间。提供保修所需的备件供应要及时、充足。备件有追踪号码，保证不会对设备质量或图像产生不良影响（投标文件提供产品相关原厂授权等证明资料）。

- （4）对于上述要求，供应商须提供相关承诺书并加盖公章。

- ▲ 5、为保证维修服务的及时性，供应商应在国内设有维修站，并配备具有设备生产厂商服务资格认证的专职MR设备工程师，要求为至少3名全职、原厂认证合格的MR工程师，其中一名至少在原厂从事维修服务工作年限≥10年。（投标文件提供维修站相应证明材料如租赁合同等，提供MR设备工程师相关资质证书）；在国内有设备零备件仓库，备件储备充足，不受法定节假日的限制（投标文件提供维修站相应证明材料如租赁合同等）。

- 6、供应商须承诺所更换的零配件必须为同一型号的原厂配件，更换以后不会给设备带来任何伤害（提供承诺函）。

- ▲7、系统升级服务：按照设备原厂最新要求提供提供改善设备安全性能及使用性能的升级，以提高设备的安全性和性能（1）持续监控设备是否需要升级；（2）提供安全性升级；（3）提供建议性升级；（4）记录升级程序（投标文件提供产品相关原厂授权证明资料）。

- 日常维修保养工作：

- （1）不限次数的上门维修服务：每次维修结束后提供工单或维修报告，保证维修后的技术参数与原机数据相同。

- （2）安全检查需符合原厂标准，在每次设备保养时，包括但不限于完成以下检查步骤：①制定检查计划；②机械安全检查；③电气安全检查；④记录检查结果；⑤出具安全检测报告。

- （3）通过以下任务和工作以保证设备质量符合原厂颁布的质量标准，包括但不限于：①制定检查计划；②图象质量（效果）检查；③评判参数结果；④调整/校准；⑤记录检查结果。

- （4）预防性保养：按照保养计划提供，每季度半年提供至少1次现场专业维护保养服务和影像质量检查，以保证设备处于最佳运行状态，包括但不限于：记录并安排保养时间；按照保养计划更换损耗部件；按照厂家标准进行调校；确认各项技术指标及性能；如遇第三方机构进行设备状态检测时，供应商负责调试设备并保证全部检测指标达标；记录设备状况；提供设备生产厂家保养内容清单；可以进入系统后台，使用专用检测设备，提供磁体系统、梯度系统、射频系统、计算机系统和接收线圈的全套系统化Q&A检测报告，每次的检测项必须为合格。

- （5）远程连接：提供基于设备嵌入式远程连接方案的实时远程服务，以保证维修的及时性，且远程服务应满足以下需求：①能通过智能远程系统，检查和报告液氦水平、磁体腔压力、 磁体温度等重要磁体实时运行参数，并对异常情况自动报警，在出现故障之前，就可对其进行远程维护和处理，以减少设备停机时间，提高设备使用率；②基于设备嵌入式远程连接方案需通过ISO27001国际信息安全管理体系。

- ▲（6）供应商提供提供具有经合法校正的专业维修工具、仪器，须具有西门子MRI专用励磁、匀场工具和西门子MRI梯度涡流校正工具，西门子MRI射频调试工具（提供图文介绍）。

- ▲（7）高级诊断：供应商必须在整个合同期内都能合法获得设备生产厂商高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key），并说明其合法获取途径，保证不违反国家有关知识产权的法律规定（提供承诺函）。

- （三）其他要求

- 1、合同履约期内，如产生项目内容变更情况（例如设备在保修期内报废或停用导致付款金额改变，剩余未执行保修时间按实际天数进行核减；遇特殊情况需延长服务期等情况），在不违反法律法规的情形下，双方协商签订补充协议。

- 2、违约责任：项目履约期内，如供应商未能按合同约定的响应时间到场维修，影响采购人正常运营或造成采购人损失的，采购人有权终止合同，由供应商承担违约责任，同时追究造成的相关损失，赔偿金额累计不超过当年合同金额的30%。

- 3、供应商工作人员在采购人场所内时，应遵守国家法律法规及采购人各项规章制度，尤其是关于医院感染控制和安全生产的有关规定。如因供应商原因，造成医院感染不良事件、扰乱采购人秩序、危及人身安全、造成安全事故或其他任何影响采购人正常运行情形的，其责任（包括法律责任）和经济赔偿由供应商自行承担。同时，采购人有权根据事态严重程度对供应商进行1000元-5000元/次的扣罚，罚金从维修保养服务费中扣除，并保留追究供应商相关法律责任的权利。

- 4、采购人有权提出更换供应商服务质量差的工作人员，供应商应在接到采购人通知后7个工作日内予以更换。

- 5、供应商工作人员在采购人场所内时，须保护好采购人环境卫生、绿化及设施设备，如造成破坏，供应商须赔偿采购人损失。

- 6、保密条款：

- （1）采购人和供应商双方应永久恪守因签署或履行本项目而获知的对方秘密信息及其它秘密资料（包括但不限于获知的单位、员工的任何商业秘密、个人隐私），特别是国家安全秘密。

- （2）任何一方如将获知的对方秘密信息泄露给第三方，应承担一切责任，并赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任（包括刑事责任）。

- （3）此保密条款不因项目的终止、撤销、解除而无效，项目履约期到期后，甲乙双方仍负保密义务。

- 7、报价要求：供应商须在投标文件中以附件形式列明维修服务报价和球管的分项报价。

- 三、付款方式

（一）每半年一付，共分六期支付。

（二）第一期至第五期结算方式：先付款后维保，签订合同后，供应商向采购人提供当期合法合规发票，采购人在收到发票后60个日历天内支付第一期维保服务费。

（三）第二期至第五期结算方式：供应商向采购人提供当期合法合规发票及上期维护保养报告，采购人在收到上述资料60个日历天内按比例支付当期款项。

（四）第六期结算方式：维保服务届满，供应商向采购人提供当期合法合规发票、第六期考核等级结果及第五、六期维护保养报告，采购人在收到上述资料60个日历天内按比例支付当期款项（A级支付100%；B级支付97%，C级支付90%。如中标人考核结果为B、C级，维保费扣罚部分不作退还）。

（五）如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。