中山市中医院CT、DR设备维修保养服务

1、项目概述

本次项目为中山市中医院3台CT、1台移动DR维保服务，服务商必须按国家、行业的标准及招标文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证该设备的高效、正常运作。

2、设备清单详见附件。

- 3、本次维保服务不拆分，整体维保。

- 4、保修服务的要求

（1）提供1台联影uDR 380i数字化医用X射线摄影系统（DR）、1台联影uCT 780  X射线计算机体层摄影设备（CT）、1台uCT 528射线计算机体层摄影设备（CT）的整机全保方案及报价，1台uCT 710  X射线计算机体层摄影设备（CT）的人工维保服务方案及报价。

（2）全保服务包括：免费更换影响设备正常使用的所有零备件，不包含第三方产品（如放射校正源、高压注射器，稳压电源，UPS，激光相机，外配打印机，录像机，视频外设等），报价是乙方按照合同约定完成合同全部义务后的总价格，包括但不限于巡查、检测、调试、培训、维修保养的人工、交通差旅、技术咨询、现场支持、故障处理、维修维护、备件更换、耗材、检测调试的设备仪器、工具、税费等相关费用。人工维保服务包括：除更换配件费用外产生的人工、交通差旅、技术咨询、现场支持、故障处理、维修维护、检测调试等费用。

（3）服务期内设备的开机率≥95%（停机时间少于5%，按一年365个日历日计算）。开机率＜95%时。

（4）提供保修所需的配件，保障100%供应，工作日配件不超过48小时到达现场（不可抗拒因素除外），并免费安装。服务期内所提供的配件必须是合法、合规全新未拆封原厂或与原厂同品质的配件，配件有追踪号码，保障不会对设备质量或图像产生不良影响。如因提供不合法不合规或来路不明的配件而引起的相关损失及法律责任由投标人自行承担。

（5）服务期内，根据设备运行状况每年提供4次全面维护保养服务，以保证设备处于最佳运行状态。每年对设备提供原厂标准定期维护，包括设备除尘保养及运行状态检查、性能调试及参数校准、影像质量检查、必要的机械和电气检查，以及非紧急性质的预防性维护，和确保系统能按照制造商的产品规格运行的其他维护。提供定期维护保养报告及年度设备运行评估报告到医院相关部门存档。

（6）服务期内，接到故障报修电话后2小时内响应，24小时内需到达现场进行维修（不受法定节假日的限制）。签订保修合同的采购人享受优先派工，节假日加班免费，且在保修合同期内所需的人工费用由中标人负责。

（7）服务期内，提供不限次数的维修服务，维修更换的配件型号必须与设备原装配件一致，能与当前型号设备的硬件和软件完全兼容，维修完成后不会造成仪器的损坏和报错。

（8）投标人在国内设有医用X射线摄影系统（DR）和X射线计算机体层摄影设备（CT）维护、保养、维修资质的服务机构，服务机构需配备专业DR、CT维修服务工程师。

（9）服务期内，提供24小时×365天免费维修服务热线，技术专家提供远程在线技术咨询、快速维修诊断支持等。

（10）投标人提供的球管、探测器等重要部件，必须与设备整机匹配使用。

（11）投标人必需能合法获得使用在有效期内的原厂故障诊断软件及诊断维修密钥，并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。

附件：维保设备清单

| 编号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 设备启用时间 | 使用地点 | 维保起始 日期 | 维保结束日期 | 服务期 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 联影 uCT 710（60排） | 1 台 | 2023-06-15 | 悦来门诊CT室 | 2025-6-18 | 2028-6-17 | 三年 | 10万/年 |
| 2 | CT | 联影 uCT 780（80排） | 1 台 | 2021-12-07 | 本部CT 1室 | 2025-12-10 |  | 两年192天 （922天） | 100万/年 |
| 3 | CT | 联影 uCT 528（40排） | 1 台 | 2021-07-21 | 本部发热门诊CT室 | 2025-6-18 |  | 三年 | 55万/年 |
| 4 | 移动DR | 联影 uDR 380i | 1 台 | 2022-09-13 | 放射科 | 2025-8-31 |  | 两年291天 （1021天） | 15万/年 |