## Sheet1
序号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 功能需求 | 清单配置
1 | 内四科 | 水处理系统 | 2 | 1800000 | 3600000 | 适用于尿毒症患者，将人体内血液引流到体外，用透析液进行替换，从而清除体内代谢废物，以及体内过多水分。 1、设备采用国际标准ISO2672:2009，并针对多床血液透析机使用进行优化调整； 2、设备实际处理水量不低于标称处理水量，经过温度补偿后测定；两台设备的产水量在低水温情况下，需满足150张病床使用，能保证血液透析中心在低温情况下用水需要。 3、电气安全：根据电气系统与患者的隔离程度，采用GB9706医用电气设备的安全要求。 4、水质监控：配备在线监测系统，对工作压力，电导率等重要参数进行实时监控，并具有故障报警保护功能； 5、反渗透系统：脱盐率应大于95%以上，确保清楚各种有机物和无机物，包括内毒素。全闭路循环管路供水，循环末端回流至反渗系统进水端。整个系统内无反渗水储水装置（直供水型）。 | 1、前处理系统：包括单向阀、原水过滤器、增压泵、多介质过滤器、活性炭过滤器、软化器、保安过滤器等，部分可选配置如原水加温/降温装置和原水水箱。2、反渗透系统：包括高效的反渗透装置，通常为双级反渗透以满足更高的净化要求。 3、后处理系统：包括存储与输送系统及消毒系统，确保处理后的水在输送过程中不被二次污染。 4、控制系统：采用专业自动化产品，实现高、低压保护、无水保护、超温保护等功能，并可配备远程监控功能。 5、打印与测试：系统可配有打印机，方便记录和追溯运行状态参数，也可用于维护时的手动测试。 6、管路铺设。
2 | 内四科 | 中央供液系统 | 1 | 1500000 | 1500000 | 用于血液净化透析。 1.溶解系统：应能抗腐蚀，准确并充分溶解干粉，具备自动清洗功能及高、低液位报警，避免溢流和泵空转。溶解后的浓缩透析液在注入储存桶前应经过1μm和0.22μm过滤器过滤。 2.储液系统：碳酸氢盐浓缩液储存罐应有锥形底，从底部最低点引流，并有密封盖防止污染物进入。储存容器应具备高低液位报警，配有采样口。B浓缩液在储液罐后建议安装孔径为0.1μm的内毒素过滤器。 3.供液系统：供液系统的输送方式应符合透析机吸液的压力要求，供液管路与透析机连接处应有颜色标识。设计和操作应最大程度地降低细菌繁殖和生物膜形成。且需满足150台血透机同时使用。 4.安全性要求：每个浓缩液混合装置应满足特定的安全要求，以最小化操作疏忽和功能重置的风险。分配控制器应清晰标识，以降低浓缩液转送错误的可能性。 5.电磁兼容性：中心供液系统应符合YY0505-2012的电磁兼容相关标准。同时，全系统设备应满足GB9706.1-2007等医用电气设备安全通用要求。 | 1、搅拌桶：用于A、B浓缩液的配制，配备搅拌器以确保干粉充分溶解。 储液桶：用于储存溶解后的A、B浓缩液，设计应满足底排和防污染要求。 2、循环泵：用于促进浓缩液在供液系统中的循环，确保液体不滞留。 3、过滤器：包括1μm和0.22μm的过滤芯，以及0.1μm的内毒素过滤器，用于拦截细菌和内毒素。 4、电磁阀和液位器：用于控制液位，避免溢流和泵空转，保证系统的正常运行。 5、管路和阀门：包括供液管路铺设和浓缩液输送管路，采用符合标准的颜色标识。 6、采样口：方便定期采样检测浓缩液的质量。 7、清洗和消毒装置：用于维护系统的清洁和消毒，保持供液系统的卫生。
3 | 内五科 | 射频热疗系统 | 1 | 1300000 | 1300000 | 通过利用内生场加热来治疗肿瘤的一种方法，既利用物理能量作用于患者病灶，使肿瘤组织的温度上升到有效治疗温度,并维持一定时间，以达到既能使肿瘤细胞死亡，又不致损伤正常组织。 1、高频源工作频率:30.32MHz±2%;40.68MHz± 2%； 2、输出总功率:不小于1500VA ； 3、加热方式:内生场加热 ； 4、测温仪:>4路。
4 | 内五科 | 放射性粒子计划系统 | 1 | 1200000 | 1200000 | 适用于不能手术切除或外照射放疗效果不佳的原发性肿瘤及转移性肿瘤患者，将具有放射性的碘125粒子植入肿瘤组织内部，通过粒子持续释放的低剂量辐射，对肿瘤细胞进行精准打击，从而达到治疗目的。且能够完成粒子的三维图像和剂量分布。 TPS计划系统软件功能： 1、多种形式的影像学资料获取途径，具有“Dicom格式”，“通用格式”两种形式的图像输入功能； 2、精确重建肿瘤及周围器官的三维形态； 3、多种的布源方案：系统提供线性布源、矩形布源、模版布源及扇形布源4种布源方式，可实现自动或手动布源放射性粒子； 4、辐射剂量计算及显示功能：1）粒子放射剂量计算，2）肿瘤及感兴趣区域放射剂量数据及图表显示：包括二维、三维图形显示、等剂量曲线、体积—剂量直方图、剂量值显示等； 5、放射性粒子准确性检验； 6、具备植入系统； 7、具备防护系统。