## Sheet1
序号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置
1 | CT | 多排螺旋CT（64排及以上) | 2 | 7000000 | 14000000 | 全身各部位CT检查 | 用于全身各部位CT检查，具备高分辨率的多层螺旋CT扫描技术，可提供详细的人体内部图像。需满足精细检查、图像清晰，有利小病灶的发现；扫描速度快，减少辐射剂量，提高患者舒适度以及降低对身体的伤害。 | 1、探测器：≥64排 2、高压注射器1台； 3、受检者防护用品（成人、儿童）各一套（铅当量≥0.5mmpb）；铅床单一张（铅当量≥0.5mmpb，≥1.5m*0.5m）。 4、后处理工作站； 5、工作人员操作椅两把。
2 | 内四科 | 针刀镜 | 1 | 750000 | 750000 | 适用于痛风性关节炎和类风湿关节炎的微创治疗；关节滑膜活检。 | 适用于痛风性关节炎和类风湿关节炎的微创治疗；关节滑膜活检。可视下微创治疗，主要与外科手术器械协同工作，建立操作通道，配合关节镜使用，用于关节滑膜、韧带、肌肉组织的炎性粘连病变的松解、剥离和冲洗操作。
3 | X光 | 数字胃肠机 | 1 | 2800000 | 2800000 | 用于数字胃肠造影拍摄 | 用于数字胃肠造影拍摄，需具备有透视、点片功能，应用平板为动态平板；适用于多种胃肠道检查、泌尿系等造影检查，以及断层成像等功能。满足临床应用及其他放射影像学应用，能实现全身各部位的平板数字化透视及数字化摄片以及数字图像储存管理等功能。操作方便，使用灵活。可以全方位无阻碍接触病人，图像质量高，有较高的诊断价值。 | 受检者防护用品（成人、儿童）各一套（铅当量≥0.5mmpb）。
4 | X光 | 双板DR机1 | 1 | 2600000 | 2600000 | 用于X光DR拍摄成像 | 用于X光DR拍摄成像，常规拍片功能，应用平板要求为动态平板，可以进行立位及卧位的脊柱、下肢全长拼接等功能，以及透视、断层成像等功能。 | 1、具有脊柱全长及下肢全长自动拼接功能； 2、设备为天轨悬吊式；立卧位数字动态平板探测器（固定） 2套 3、电动拍摄床 1套 4、立式胸片架 1套 5、图像处理系统 1套 6、遥控装置 1套 7、诊断工作站 1套 8、受检者防护用品（成人、儿童）各一套（铅当量≥0.5mmpb）。
|  | 双板DR机2 | 1 | 1900000 | 1900000 | 用于X光DR拍摄成像 | 用于X光DR拍摄成像，常规拍片功能，应用平板要求为动态平板，可以进行立位及卧位的脊柱、下肢全长拼接等功能，以及透视、断层成像等功能。 | 1、使用范围：用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄。 2、可实现站立位、卧位长骨拼接，（自动拍摄，自动拼接，无需多次进入检查室）。 3、受检者防护用品（成人、儿童）各一套（铅当量≥0.5mmpb）。
5 | X光 | 移动DR机 | 1 | 1350000 | 1350000 | 用于病房不能移动患者X光拍摄 | 设备通过 X 射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态 X 射线摄影图像。可对患者进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作。 | 1、具备有线、无线曝光手闸开关、防碰撞感应器和紧急制动装置以及推行过程鸣笛提醒功能。 2、蓄电池 3、支持 DICOM3.0 4、受检者防护用品（成人、儿童）各一套（铅当量≥0.5mmpb）。