## Sheet1
序号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置
1 | 制剂室 | 卧式矩形压力蒸汽灭菌器 | 1 | 200000 | 200000 |  | 适用于制剂药品的消毒灭菌，双开门设计、外接蒸汽，内室容积≥1.2立方米。具备饱和蒸汽进行消毒灭菌,破坏细胞及芽孢组织，达到消毒灭菌的目的。 灭菌效果：提供足够温度和压力，确保对各种微生物包括病毒、真菌孢子有效灭活； 安全性能：配备安全阀、压力表、温度控制等安全装置，控制系统，能够自动调节操作过程中的参数，材料主体和内部应采用耐高温，耐腐蚀材料保证长期运行，密封性良好、节能环保、报警功能。 | 1、流通蒸汽 2、手动开门 3、专门用于10ml口服液瓶消毒
1 | MR | 1.5T磁共振成像系统 | 1 | 7000000 | 7000000 | 全身MRI检查 | 全身MRI检查，常用功能成像，具有AI扫描功能、超快速扫描技术（如压缩感知技术）、静音及降噪扫描序列，去金属伪影等。 1、具备超强超快速梯度系统，可以实现超快速扫描，提高检查效率‌。 2、可以进行多方位、多序列、多角度成像，满足不同临床需求‌。 3、能够提供高分辨率的图像。 | 1.设备主机及其必要配件（包括氦压机、精密空调等）。 2.设备主计算机需要具有各种后处理功能（同工作站）。 3.后处理工作站1台。 4.除标配线圈外，需要配齐肩关节、腕关节、膝关节、足踝关节专用多通道硬质线圈及颈动脉专用线圈。 5.高压注射器（管路型） 6.金属探测仪（立柱型） 7.无磁摄像头 8.无磁空气消毒装置 9.无磁转运床和无磁轮椅。 10.无磁灭火器。 11.屏蔽装修
2 | 制剂室 | 卧式矩形压力蒸汽灭菌器 | 1 | 200000 | 200000 |  | 适用于制剂药品的消毒灭菌，双开门设计、外接蒸汽，内室容积≥1.2立方米。具备饱和蒸汽进行消毒灭菌,破坏细胞及芽孢组织，达到消毒灭菌的目的。 灭菌效果：提供足够温度和压力，确保对各种微生物包括病毒、真菌孢子有效灭活； 安全性能：配备安全阀、压力表、温度控制等安全装置，控制系统，能够自动调节操作过程中的参数，材料主体和内部应采用耐高温，耐腐蚀材料保证长期运行，密封性良好、节能环保、报警功能。 | 1、流通蒸汽 2、手动开门 3、专门用于10ml口服液瓶消毒
3 | 内窥镜中心 | 数字化X射线透视摄影系统 | 1 | 3500000 | 3500000 | 用于ERCP操作 | 满足数字透视、数字摄影、消化系造影及 ERCP 检查、专用泌尿系检查、子宫输卵管造影、T 管造影等常规放射学诊断及治疗的需要。 | 1、床可调节高度和前后、左右移动。 2、具备低剂量模式，球管产热低，可长时间开展手术，配有4K高清显示器能导入内镜图像在显示器上，具备连接医院信息系统功能。 3、具备脉冲透视以及连续透视两种透视方式。 4、具备点片摄影、直接摄影和连续摄影功能。 5、影像系统覆盖方式无需床面移动，仅靠影像链移动覆盖全身 6、配套5套铅衣、铅帽、护目铅镜（铅当量≥0.5mmpb）；悬吊铅板、铅屏风（≥1.8m*1.2m，带观察窗）各一套，铅当量≥4mmpb。 7、主机、C臂、床、监视系统、工作站、放射剂量监测仪