## Sheet1
序号 | 单位 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置
1 | 中山市中医院 | 双板DR机1 | 1 | 2600000 | 2600000 | 用于X光DR拍摄成像 | 用于X光DR拍摄成像，常规拍片功能，应用平板要求为动态平板，可以进行立位及卧位的脊柱、下肢全长拼接等功能，以及透视、断层成像等功能。 | 1、具有脊柱全长及下肢全长自动拼接功能； 2、设备为天轨悬吊式；立卧位数字动态平板探测器（固定） 2套 3、电动拍摄床 1套 4、立式胸片架 1套 5、图像处理系统 1套 6、遥控装置 1套 7、诊断工作站 1套 8、受检者防护用品（成人、儿童）各一套（铅当量≥0.5mmpb）。
|  | 双板DR机2 | 1 | 1900000 | 1900000 | 用于X光DR拍摄成像 | 用于X光DR拍摄成像，常规拍片功能，应用平板要求为动态平板，可以进行立位及卧位的脊柱、下肢全长拼接等功能，以及透视、断层成像等功能。 | 1、使用范围：用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄。 2、可实现站立位、卧位长骨拼接，（自动拍摄，自动拼接，无需多次进入检查室）。 3、受检者防护用品（成人、儿童）各一套（铅当量≥0.5mmpb）。
2 | 中山市西区医院 | 双板DR机 | 1 | 1500000 | 1500000 | 用于X光DR拍摄成像 | 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄。 | 1、悬吊机构 2、具备全骨拼接功能 3、高压≥88KW 4、具备升降床，床面承重250kg球管热容量≥50KHU 5、控制台具有视频监控系统 6、遥控一键到位功能