## Sheet1
序号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置
1 | 内四科 | 血液透析滤过机 | 1 | 280000 | 280000 | 适用于慢性肾衰竭病人的血液透析滤过治疗。 | 用于肾功能不全患者的血液透析滤过治疗。可对血液透析治疗进行监测，要求具有干粉架、中央供液模组、血压计，可测在线清除率。设备具有稳定性能，能够连续长时间工作；操作简便易懂，具备高效的清洁和消毒系统，确保透析过程院感安全达标。 | 主机，透析器支架，动静脉壶支架，中央供液模组，血压计模组，KTV功能，数据采集盒
2 | 内四科 | 血液透析机 | 14 | 180000 | 2520000 | 适用于慢性肾衰竭病人的血液透析滤过治疗。 | 用于肾功能不全患者的血液透析滤过治疗。可对血液透析治疗进行监测，要求具有干粉架、中央供液模组、血压计，可测在线清除率。设备具有稳定性能，能够连续长时间工作；操作简便易懂，具备高效的清洁和消毒系统，确保透析过程院感安全达标。 | 主机，透析器支架，动静脉壶支架，中央供液模组，血压计模组，KTV功能，数据采集盒
3 | 内窥镜中心 | 纯化水系统 | 1 | 350000 | 350000 | 用于内镜洗消水处理 | 适用于清洗内窥镜的纯水制备装置，需满足高标准的清洁度以确保患者的安全和设备的准确性。大循环管道、储水罐能定期消毒灭菌，产水量达到3T/小时，水质量符合软式内镜清洗消毒规范要求 | 1、产水水质：符合《软式内镜清洗消毒技术规范》（WS507-2016），保证细菌总数≤10CFU/100mL。 2、主要工艺：系统采用反渗透工艺，紫外线杀菌及超滤处理技术组合工艺，深层过滤。 3、产水量：≥3000升/小时（25℃）。 4、设备由原水增压装置+预处理系统+反渗透系统+控制系统组成。直接将原水制成符合内镜中心用水标准的纯水，设备由控制系统全自动控制整套反渗透系统。
4 | 内窥镜中心 | 酸化水生成器 | 2 | 200000 | 400000 | 用于生产内镜人工清洗消毒用的消毒液 | 适用于内镜的清洗和消毒，确保内镜的清洁和无菌，减少交叉感染的风险‌。腐蚀性低、性能稳定、参数符合规范要求，产水量达到3L/min以上。 | 增加储水箱
5 | 内窥镜中心 | 全自动软式内镜清洗消毒机 | 2 | 180000 | 360000 | 用于治疗内镜所需灭菌内镜的清洗消毒 | 适用于治疗内镜所需灭菌内镜的清洗消毒，具备清洗、灭菌、漂洗、自身消毒等功能，确保内镜得到全面、有效的处理‌；具备测漏、水过滤、干燥、数据打印功能。 | 常规配置
6 | 内窥镜中心 | 软式内镜清洗消毒系统（清洗消毒槽） | 2 | 150000 | 300000 | 用于软式内镜人工清洗消毒 | 适用于软式内镜人工清洗消毒，符合2016版《软式内镜清洗消毒技术规范》，具备自动灌流系统，参数可调节、干燥功能、防锈，实现一键配液、进水、缺酶、缺酒精报警功能、配置酶液后生成配液记录，具备查询功能。 | 附带信息追溯系统功能，每套水槽6个，清洗槽2个，漂洗、终末漂洗个1槽，消毒槽2个酶液灌洗2套、灌流2个，水枪3把、气枪2把、灯6个、每槽附水龙头、空压机1个、干燥台1，配备高清触摸屏