## Sheet1
项目编号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 功能需求 | 清单配置 （包含但不限于以下配置）
2025ZYY-HW-DY008 | 眼科 | 光学生物测量仪 | 1 | 700000 | 700000 | 1、精确测量眼轴长度，适应于高度近视及超高度近视的测量‌； 2、提供多种测量模式，满足不同眼科手术和检查的需求‌； 3、测量结果具有高度的精确性和重复性，确保手术计划的准确性和术后效果的可预测性‌； 4、非接触式测量技术，避免眼部直接接触，减少交叉感染和眼部损伤的风险‌。 | 测量仪*1 头靠架*1 桌面固定套件*1 工作站*1 升降桌*1
2025ZYY-HW-DY009 | 眼科 | 干眼分析仪 | 1 | 180000 | 180000 | 适用于诊断干眼严重程度，划分干眼类型。 1、具备高清晰度的成像效果，能够显示眼部细微结构，利于发现潜在的眼部问题。 2、具备一体化软件系统，可进行干眼类型划分及病因分析，以及干眼严重程度划分，为干眼治疗提供诊断依据 。 3、具备图象可调节功能，利于眼前节检查病灶的定位及测量。 4、具备系统集成功能，利于眼前节检查、眼部概况观察、干眼六项功能检查。 | 分析仪*1 工作站*1 电动升降台（含台面） *1 具备彩色打印功能*1
2025ZYY-HW-DY010 | 病理科 | 病理样本取材台 | 2 | 150000 | 300000 | 适用于病理标本的取材和处理，具备良好的通风及搅碎杂物装置，风力较大的侧抽功能，能有效地排除所产生的有害气体和颗粒物。提供多种取材方式和技术，确保标本的完整性和稳定性。材质要求：不锈钢材质，防腐防锈。 | 具有通风装置
2025ZYY-HW-DY011 | 病理科 | 大体标本摄像系统 | 1 | 120000 | 120000 | 适用于病理活检组织取材，对病理组织进行拍摄留档。可以进行数字成像、摄像、录音、存储，连接到电脑记录系统，标本可进行长度测量和面积测量，对拍摄照片可进行标注。 | 可连接到电脑记录系统，可量标本大小。
2025ZYY-HW-DY012 | 内窥镜中心 | 吊塔 | 11 | 80000 | 880000 | 用于放置内镜主机和显示屏 | 可分屏，吊塔内管道应包括氧气、CO2、负压吸引、空气，吊塔负压至少双接口、氧气至少双接口、3个网络端口、220v~240插座至少10个，兼容二插和三插口，脚踏控制接口1个；方便操作，气体终端位置靠近吊塔中部。需配备：1、机械双悬臂1套；2、显示器吊臂1套；3、吊柱式气电箱1套；4、托盘4层；5、抽屉1个；6、英式气体终端(氧气至少2个，负压吸引至少2个，空气1个，二氧化碳1个，麻废气1个)；7、电源插座至少10个，兼容二插和三插；8、网络接口3个；9、视频接口4个；10、等电位端子2个；11、内镜挂架；12、脚踏控制接口1个。
| 内三科 | 吊塔 | 13 | 80000 | 1040000 |  | 1、横梁长度：2.8米，配置可旋转升降照明治疗灯； 2、吊塔干湿区分离，干区：可左右移动1米以上，可360度旋转，两层隔板，2个抽屉；氧气2个、空气2个、负压吸引2个，电源插头6个，通讯接口2个，视频接口1个，护士呼叫1个；湿区：可左右移动1米以上，可360度旋转，配2个高度可调输液架，带2个抽屉，气体插座，氧气2个、空气2个、负压吸引2个，电源插头6个。
| 内一科 | 吊塔 | 8 | 80000 | 640000 |  | 1、横梁长度：2.8米，配置可旋转升降照明治疗灯； 2、吊塔干湿区分离，干区：可左右移动1米以上，可360度旋转，两层隔板，2个抽屉；氧气2个、空气2个、负压吸引2个，电源插头6个，通讯接口2个，视频接口1个，护士呼叫1个；湿区：可左右移动1米以上，可360度旋转，配2个高度可调输液架，带2个抽屉，气体插座，氧气2个、空气2个、负压吸引2个，电源插头6个。
| 超声科 | 吊塔 | 1 | 80000 | 80000 |  | 吊塔内管道应包括氧气、负压、压缩空气，吊塔负压至少双接口、氧气至少双接口。需配备：1、吊柱式气电箱1套；2、托盘2层；3、抽屉1个；4、英式气体终端(氧气2个，负压2个，压缩空气1个；5、10A电源二三插座6个；6、网络接口2个；7、视频接口2个。