## Sheet1
序号 | 编号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置
1 | 2025ZYY-HW-DY023 | 手术麻醉科 | 麻醉工作站 （带高频喷射通气功能） | 1 | 800000 | 800000 | 用于手术室内手术麻醉管理，重点应用于气道共享手术麻醉管理 | 适用于手术室的手术麻醉管理，应用于气道共享手术麻醉管理。带麻醉机及多功能监护仪，通气模式需包含容量控制模式，压力控制模式，SIMV，PCVVG/PSV Pro，高流量吸氧、高频喷射通气等，监护功能包含心电血压血氧监护，双有创压力监测，双体温监测、肌松监测、麻醉深度监测、呼气末二氧化碳监测等。 | 麻醉机、监护仪、高频喷射通气模块，肌松监测模块、麻醉深度监测模块
| 2025ZYY-HW-DY024 | 手术麻醉科 | 远程操控麻醉工作站 | 1 | 650000 | 650000 | 用于介入手术室手术麻醉管理 | 适用于介入手术室的手术麻醉管理，带麻醉机及注射泵，可远程查看及操控。需包含肌松监测、麻醉深度监测、二氧化碳监测等模块，通气模式包含容量控制模式，压力控制模式，SIMV，PSV，PCVVG。 | 中央监护系统（可远程控制麻醉机、输注泵）、1个麻醉机（含肌松监测模块、麻醉深度监测模块、二氧化碳监测模块）、1个4通道注射泵
| 2025ZYY-HW-DY025 | 手术麻醉科 | 麻醉工作站 | 1 | 650000 | 650000 | 用于手术室内手术麻醉管理 | 适用于手术室内手术麻醉管理，带麻醉机及多功能监护仪，通气模式包含容量控制模式，压力控制模式，SIMV，PSV，PCVVG/PSV Pro，监护功能包含心电血压血氧监护，双有创压力监测，双体温监测、肌松监测、麻醉深度监测（脑电双频谱指数）、呼气末二氧化碳监测等。 | 麻醉机、监护仪、肌松监测模块、麻醉深度监测模块
| 2025ZYY-HW-DY026 | 手术麻醉科 | 麻醉工作站（中档） | 1 | 480000 | 480000 | 用于手术室内手术麻醉管理 | 适用于手术室内手术麻醉管理，带麻醉机及多功能监护仪，通气模式包含容量控制模式，压力控制模式，SIMV，PCVVG/PSV Pro等，监护功能包含心电血压血氧监护，双有创压力监测，双体温监测、呼气末二氧化碳监测等。 | 麻醉机、监护仪
| 2025ZYY-HW-DY027 | 内窥镜中心 | 麻醉机 | 2 | 250000 | 500000 | 用于四级手术病人的麻醉 | 适用于四级手术病人麻醉，提供可控制的麻醉剂给患者，并通过监测系统实时监测患者的生理参数（氧浓度，呼吸末CO2，麻醉气体，带七氟烷挥发罐）。机械通气模式：压力控制，容量控制，呼吸末正压通气。 | 常规配置
2 | 2025ZYY-HW-DY028 | 耳鼻喉科 | 二氧化碳激光治疗机 | 1 | 70000 | 70000 | 适用于对人体组织的汽化、碳化、凝固和照射，以达到治疗目的‌。 | 可通过激光束经聚焦后产生的高温能将靶组织汽化，从而进行灼烧、切割或碳化操作。通过不同的治疗需求进行调整，治疗扁桃体烙治。确保治疗的个性化和精准性‌，减少治疗过程中的不适感，提升患者的治疗体验‌。 | 激光主机及刀头
| 2025ZYY-HW-DY029 | 悦来门诊部 | 二氧化碳激光治疗机 | 1 | 90000 | 90000 | 适用于人体组织的切割、烧灼、汽化、凝固和照射，并具备点阵激光的特定功能。 | 工作模式：点阵模式、脉冲模式，可互相切换。可通过点阵激光产生阵列排列的微小光束，作用于真皮层，实现局灶性光热作用，刺激真皮层中的胶原蛋白生成和胶原纤维的重新排列。具备紧致皮肤、收缩毛孔、淡化瘢痕、修复皮肤及胶原重塑等‌效果。 技术要求： 1.高效祛疣祛痣祛肿物 2.空气净化 3.智能化管理 4.节能环保,带点阵装置。 | 设备主机及其必要配件，无其他特殊配置要求
3 | 2025ZYY-HW-DY030 | 病理科 | 冰冻切片机 | 1 | 400000 | 400000 | 适用于组织观察和病理诊断。 | 适用于组织观察和病理诊断。需具备温控系统，精确温控，确保样本在低温环境下保持稳定性和完整性‌；高质量的切片效果，提高切片的精度和质量‌。
4 | 2025ZYY-HW-DY031 | 预防保健科 | 手动眼底照相机 | 1 | 300000 | 300000 | 适用于眼底检查，通过瞳孔观察、拍摄和记录眼底，提供眼底图像信息。 | 通过高清晰度的成像技术，能够记录眼底的状况，包括视网膜、视神经等部位，帮助医生更好地了解眼部疾病的情况，如糖尿病视网膜病变、青光眼、黄斑病变等，并进行诊断和治疗‌。 | 设备主机及其基本配件，需要对接新体检系统、医院东软系统，完成图文报告的上传。
5 | 2025ZYY-HW-DY032 | 内二科 | 人体成分分析仪A | 1 | 98000 | 98000 | 适用于人体成分检查，能够全面测量和分析人体的各种成分和生理指标。 | 能够为医护人员提供准确的患者身体成分和水分状态数据，有助于制定个性化的治疗计划和营养方案。 | 设备主机机器必要配件，单机版可打印报告。
|  | 预防保健科 | 人体成分分析仪B | 1 | 280000 | 280000 | 适用于人体成分检查，能够全面测量和分析人体的各种成分和生理指标。 | 能够为医护人员提供准确的患者身体成分和水分状态数据，有助于制定个性化的治疗计划和营养方案。 | 设备主机机器必要配件，对接新体检系统，完成检查图文数据上传。