## Sheet1
序号 | 分包 | 项目编号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置（包含但不限于以下配置）
1 | 呼吸机 | 2025ZYY-HW-DY051 | 急诊科 | 呼吸机 | 2 | 250000 | 500000 | 适用于呼吸衰竭或自主呼吸能力不足的患者，确保有效的气体交换‌。提高血液中的氧气含量，改善组织氧合。 | 在有创通气模式下同时具备以上的多功能模式： 1、无创模式：无需通过气管插管或切开等有创方式，而是通过面罩等无创接口为患者提供呼吸支持； 2、高流速模式：提供高流量的氧气混合气体来辅助患者呼吸； 3、转运模式：用于急救和转运患者过程中，维持患者的呼吸功能； 4、信息数据采集（包括软硬件）； 5、支持≥72小时回看功能。 | 设备主机及必要配件，无特殊设备
2 | 转运 | 2025ZYY-HW-DY052 | 儿科 | 新生儿转运呼吸机 | 1 | 160000 | 160000 | 适用于新生儿转运过程中提供持续、稳定的呼吸支持，确保新生儿在院内、院外转运途中的安全，并具备便携性以适应转运需求‌。 | 需具备CPAP、PSV、SIMV等新生儿专用模式，支持氧气瓶或中央供气系统： 1.轻便、小巧、防水防震利于搬运，利于移动及固定； 2.具有有创无创模式适合不同需求； 3.储电功能能满足市内转运，内置电池支持4小时以上，适配车载电源； 4.各部件方便终末消毒； 5.操作界面相对简便，具有锁屏功能； 6.适配性强、管道等部件利于配置； 7.信息数据采集（包括软硬件）； 8.潮气量范围：需覆盖新生儿（最低5ml）至儿童（2000ml） 氧浓度调节：40%-100%连续可调 | 呼吸机主体、管道、维保
|  | 2025ZYY-HW-DY053 | 手术麻醉科 | 转运呼吸机 | 1 | 98000 | 98000 | 适用于危重患者术后转运 | 需具备A/C,SIMV,CPAP,PSV,BIPAP等呼吸模式，可实现氧疗及无创辅助通气，电池续航≥5小时，具备氧浓度监测、氧耗监测。信息数据采集（包括软硬件），支持≥72小时回看功能。 | 转运呼吸机、管道、转运推车
3 | 无创 | 2025ZYY-HW-DY054 | 内三科 | 无创呼吸机 | 2 | 150000 | 300000 | 辅助呼吸 | 1、多种通气模式：CPAP、S、T、ST； 2、有AVAPS通气模式，更高的人机同步性； 3、有ATV模式，追踪每次呼吸数据，自动调节吸气压力，保障目标潮气量； 4、自带便携把手，方便转运重症患者；5、信息数据采集（包括软硬件）； 6、支持≥72小时回看功能。 | 呼吸机主体、管道、转运推车
|  | 2025ZYY-HW-DY055 | 内四科 | 无创呼吸机 | 1 | 98000 | 98000 | 辅助呼吸 | 1、多种通气模式：CPAP、S、T、ST； 2、有AVAPS通气模式，更高的人机同步性； 3、有ATV模式，追踪每次呼吸数据，自动调节吸气压力，保障目标潮气量； 4、自带便携把手，方便转运重症患者；5、信息数据采集（包括软硬件）； 6、支持≥72小时回看功能。 | 呼吸机主体、管道、转运推车
|  | 2025ZYY-HW-DY056 | 内一科 | 无创呼吸机 | 1 | 150000 | 150000 | 辅助呼吸 | 1、多种通气模式：CPAP、S、T、ST； 2、有AVAPS通气模式，更高的人机同步性； 3、有ATV模式，追踪每次呼吸数据，自动调节吸气压力，保障目标潮气量； 4、自带便携把手，方便转运重症患者；5、信息数据采集（包括软硬件）； 6、支持≥72小时回看功能。 | 呼吸机主体、管道、转运推车
|  | 2025ZYY-HW-DY057 | 外二科 | 无创呼吸机 | 1 | 75000 | 75000 | 辅助呼吸 | 1、配备多种通气模式，如持续气道正压（CPAP）、压力支持通气（PSV）等； 2、实时监测患者的呼吸参数，如呼吸频率、潮气量、气道压力等； 3、配备直观易懂的操作界面，方便医护人员快速上手并调整设置； 4、支持数据记录功能，能够保存患者的呼吸参数和治疗历史，便于医护人员进行分析和评估； 5、信息数据采集（包括软硬件）； 6、支持≥72小时回看功能。 | 呼吸机主体、管道、转运推车
4 | 便携 | 2025ZYY-HW-DY058 | 综合一区 | 便携式无创呼吸机 | 4 | 25000 | 100000 | 辅助呼吸 | 适用于呼吸暂停和打鼾的治疗。需具备智能监测和自动调整压力的功能，能确保患者在睡眠过程中获得最佳的治疗效果，提高睡眠质量，减少呼吸暂停事件的发生‌。 | 呼吸机主机、呼吸管路