## 病人监护仪
病人监护仪（包一）
项目分包 | 序号 | 项目编号 | 科室 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置 （包含但不限于以下配置） | 备注
（包一）手术监护1台 | 1 | 2025ZYY-HW-DY086 | 手术麻醉科 | 1 | 98000 | 98000 | 适用于介入手室手术患者监护。 | 具备生命体征监测，监护参数：五导联心电、血氧、无创血压、呼吸、脉搏、体温，呼气末二氧化碳监测。有3个及以上有创压力监测模块，能在介入室操作室内同步观察及进行监护仪操作控制。具备数据采集同步至米健手麻系统端口的功能及数据接口（负责相关接口软硬件费用）。 | 设备主机及其相应配件，ECG线，血氧探头等线长需根据介入手术室提供的长度进行调整。（非常规长度） | 五导联线，显示器屏幕≥18英寸，增配呼气末二氧化碳模块，有3个及以上有创压力监测模块，能在介入室操作室内同步观察及进行监护仪操作控制。
合计 |  |  |  | 1 |  | 98000
病人监护仪（包二）
项目分包 | 序号 | 项目编号 | 科室 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置 （包含但不限于以下配置） | 备注
（包二）床边机30台 | 2 | 2025ZYY-HW-DY087 | 外三科 | 2 | 12000 | 24000 | 适用于病人床旁生命体征的监测。 | 可持续监测心率、脉率、血氧饱和度等生命体征。测量患者生命体征，具有心电信息的采集，存储，智能分析，预警等功能，并具备精准监测，触屏操控，简单便捷等特点。（必须内置存储容量存储病人监护参数，不接受外插USB模式存储。） | 设备主机及其相应配件 ①、23台显示器屏幕≥10英寸，7台显示器屏幕≥12英寸。 ②、其中2台配五导心电导联线，28台配三导心电导联线。 ③、其中1台需加配有创血压模块及腔内及体表体温监测。 | 五导联线，显示器屏幕≥10英寸。至少1条血氧夹。
|  |  | 外四科 | 5 | 12000 | 60000 |  |  |  | 三导联线，显示器屏幕≥10英寸。
|  |  | 骨三科 | 8 | 12000 | 96000 |  |  |  | 三导联线，显示器屏幕≥10英寸。
|  |  | 内四科 | 6 | 12000 | 72000 |  |  |  | 三导联线，显示器屏幕≥10英寸。
|  |  | 骨一科 | 2 | 12000 | 24000 |  |  |  | 三导联线，显示器屏幕≥10英寸。
|  |  | 肛肠科 | 2 | 12000 | 24000 |  |  |  | 三导联线，显示器屏幕≥12英寸。
|  |  | 皮肤科 | 1 | 12000 | 12000 |  |  |  | 三导联线，显示器屏幕≥12英寸。
|  |  | 外一科 | 3 | 35000 | 105000 |  |  |  | 三导联线，显示器屏幕≥12英寸。
|  |  | 外一科 | 1 | 35000 | 35000 |  |  |  | 三导联线，显示器屏幕≥12英寸。有创血压模块，血氧主电缆，成人血氧探头（硅胶），成人血压袖带，腔内及体表体温监测的配置线，锂电池。固定架配储物架等。
合计 |  |  |  | 30 |  | 452000
病人监护仪（包三）
项目分包 | 序号 | 项目编号 | 科室 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置 （包含但不限于以下配置） | 备注
（包三）新生儿小儿监护4台 | 3 | 2025ZYY-HW-DY088 | 儿科 | 4 | 25000 | 100000 | 适用于小儿及新生儿生命体征的监测。 | 1.有储电及断电保护功能； 2.抗干扰能力强、数据准确、信号稳定； 3.适用于小儿及新生儿，病人类型可选择； 4.均具备心率、呼吸、血压、经皮血氧饱和度监测模块； 5.体型小巧，利于终末消毒，部件适配性强。 | 设备主机及其相应配件 | 新生儿三导联线，显示器屏幕≥10英寸。其中一台增配有创血压模块。
合计 |  |  |  | 4 |  | 100000
病人监护仪（包四）
项目分包 | 序号 | 项目编号 | 科室 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置 （包含但不限于以下配置） | 备注
（包四）转运监护2台 | 4 | 2025ZYY-HW-DY089 | 耳鼻喉科 | 1 | 25000 | 25000 | 适用于病人转运过程中生命体征的监测。 | 适用于患者转运监测用，可以储电使用，电池续航时间大于等于8小时。提供心电、呼吸、血氧、无创血压等监测功能。 | 设备主机及其相应配件 | 三导联线，显示器屏幕≥5.5英寸。
|  |  | 康复科 | 1 | 25000 | 25000
合计 |  |  |  | 2 |  | 50000
病人监护仪（包五）
项目分包 | 序号 | 项目编号 | 科室 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置 （包含但不限于以下配置） | 备注
（包五）手后转运监护2台 | 5 | 2025ZYY-HW-DY090 | 手术麻醉科 | 2 | 35000 | 70000 | 适用于患者术后可穿戴在身上，方便转运中检监测生命体征。 | 1、监护参数：心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、体温，可拓展呼气末二氧化碳监测。 2、电池续航时间大于等于8小时。 3、可传输生命体征到手麻系统（米健），实现无缝监测。 | 设备主机及其相应配件 | 五导联线，显示器屏幕≥5.5英寸，可拓展呼气末二氧化碳监测。多参数监护仪，数据传输模块（服务器）
合计 |  |  |  | 2 |  | 70000
病人监护仪（包六）
项目分包 | 序号 | 项目编号 | 科室 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置 （包含但不限于以下配置） | 备注
（包六）单一来源8台（匹配原有迈瑞中央监护系统） | 6 | 2025ZYY-HW-DY091 | 内三科 | 5 | 90000 | 450000 | 适用于病人生命体征的监测。 | 1、具备三导联心电、体温、心率、血氧、无创血压、双有创压、触摸屏技术； 2、支持有线、无线、摇测多元化组网方式，支持床旁设备互联； 3、具有断电储存功能； 4、具备转运功能，其中2套增加呼吸末二氧化碳模块； 5、远程双向控制，需匹配原有迈瑞中央监护系统。 | 设备主机及其必要配件 | 三导联线，显示器屏幕≥18英寸。具备转运功能，其中2套增加呼吸末二氧化碳模块。
|  |  | 急诊科 | 3 | 90000 | 270000 |  | 1、插件式监护，需连接到原有的迈瑞中央监护系统，配备查看站一套及一个分屏。 2、三台均需配双有创血压，加配呼末二氧化碳模块二套，PICCO模块一套。 | 设备主机及其必要配件 | 五导联线，显示器屏幕≥12英寸。三台均需配双有创血压，增配呼末二氧化碳模块二套，PICCO模块一套。
合计 |  |  |  | 8 |  | 720000
病人监护仪（包七）
项目分包 | 序号 | 项目编号 | 科室 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置 （包含但不限于以下配置） | 备注
（包七）单一来源8台（匹配原有理邦中央监护系统） | 7 | 2025ZYY-HW-DY092 | 内窥镜中心 | 8 | 90000 | 720000 | 适用于诊疗和复苏病人生命体征观察。 | 需具备五导联心电、创血压、体温、配呼气末CO2模块，需匹配原有理邦中央监护系统MFM-CMS。 | 设备主机及其必要配件 | 五导联线，显示器屏幕≥12英寸。增配呼末二氧化碳模块。
合计 |  |  |  | 8 |  | 720000
病人监护仪（包八）
项目分包 | 序号 | 项目编号 | 科室 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置 （包含但不限于以下配置） | 备注
（包八）无磁监护仪1台 | 8 | 2025ZYY-HW-DY093 | MR | 1 | 480000 | 480000 | 用于MRI检查过程中危重患者的监护。 | 适用于MRI检查过程中危重患者的监护，能够精准监测患者多种动态生理参数（如：心电、呼吸、体温、无创血压、血氧监测等），同时有效屏蔽电磁信号干扰，适用场强：1.5T&3.0T，确保数据精准性和分析有效性。 | 设备主机及其必要配件，操作室内配套显示屏幕可实时观察监护仪屏幕上参数。 | 五导联线，显示器屏幕≥12英寸。增配呼末二氧化碳、有创血压模块。
合计 |  |  |  | 1 |  | 480000