项目采购需求

一、项目基本情况

1、项目名称：中山市中医院实验设施设备采购项目

2、项目内容：医院新建一栋7.4万平方米的综合楼，需配套采购一批实验设施设备。

3、项目上限价：￥48万元，超过采购上限价的属于无效响应。

4、供货期：合同签订后45天

5、报价：总价包干，报价应包括物资采购、安装调试、验收、售后服务、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 预估数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转角水槽台 | 1000*1000*750mm | 2 | 张 | 含PP水槽，双口水龙头 |
| 2 | 实验水槽台 | 900*800*750mm | 12 | 张 | 含PP水槽，三口水龙头，单口洗眼器 |
| 3 | 实验边台 | 7000*800*750mm | 1 | 张 | / |
| 4 | 实验边台 | 6200*800*750mm | 1 | 张 | / |
| 5 | 实验边台 | 5880*800*750mm | 1 | 张 | / |
| 6 | 实验边台 | 5500*800*750mm | 1 | 张 | / |
| 7 | 实验边台 | 4940*800*750mm | 1 | 张 | / |
| 8 | 实验边台 | 4800*800*750mm | 1 | 张 | / |
| 9 | 实验边台 | 4655*800*750mm | 1 | 张 | / |
| 10 | 实验边台 | 4500*800*750mm | 1 | 张 | / |
| 11 | 实验边台 | 4100*800*750mm | 1 | 张 | / |
| 12 | 实验边台 | 4000*800*750mm | 2 | 张 | / |
| 13 | 实验边台 | 3700*800*750mm | 1 | 张 | / |
| 14 | 实验边台 | 3645*800*750mm | 1 | 张 | / |
| 15 | 实验边台 | 3600*800*750mm | 1 | 张 | / |
| 16 | 实验边台 | 2600*800*750mm | 2 | 张 | / |
| 17 | 实验边台 | 2400*800*750mm | 1 | 张 | / |
| 18 | 实验边台 | 1950*800*750mm | 1 | 张 | / |
| 19 | 实验边台 | 1850*800*750mm | 1 | 张 | / |
| 20 | 实验边台 | 1600*800*750mm | 1 | 张 | / |
| 21 | 实验边台 | 1500*800*750mm | 2 | 张 | / |
| 22 | 操作台 | 3300*600*750mm | 1 | 张 | / |
| 23 | 数据处理台 | 1400*800*750mm | 1 | 张 | / |
| 24 | 通风柜 | 1800*900*2350mm | 3 | 台 | 含风量调节阀 |
| 25 | 通风柜 | 1500*900*2350mm | 4 | 台 | 含风量调节阀 |
| 26 | 通风柜 | 1200*900*2350mm | 3 | 台 | 含风量调节阀 |
| 27 | 步入式通风柜 | 1800*900*2350mm | 1 | 台 | 含风量调节阀 |
| 28 | 超净工作台 | 1520*740*1650mm | 1 | 台 | / |
| 29 | 标本柜 | 1200*800*2000mm | 1 | 个 | 316不锈钢材质 |
| 30 | 紧急冲淋装置 | 304不锈钢材质 | 2 | 个 | 带洗眼 |
| 31 | 传递窗 | 600*660*600mm | 10 | 个 | 机械互锁，含紫外灯 |
| 32 | 陶瓷洗手池 | 580*360*750mm | 1 | 个 | / |
| 33 | 陶瓷洗手池 | 480*480*750mm | 8 | 个 | / |
| 34 | 钢制岛式线槽组 | 100*100mm | 70 | 个 | / |
| 35 | 五孔电插座 | 86型10A | 140 | 个 | 含配线及线管 |

备注：

- 1、采购清单中列明的物品数量为预估量，采购人将根据综合楼现场实际情况进行调整，并按实际需求量结算。

- 2、合同签订后，供应商须安装专人与采购人各使用科室对接，现场测量核对采购数量，经采购人确认后方能安排生产。

- 技术参数

（一）水槽台

1.柜体

1.1全钢落地式结构，柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力,深度500mm有效存储容量。

1.2柜体基材采用高品质电解镀锌钢板，厚度≥1.0mm；内外两面电镀锌≥20g/m2(厚度2.8μm)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75μm。

1.3柜门镀锌钢材质，外部钢板和检修孔封板厚度≥1.0mm，环氧树脂喷涂厚度≥75μm，防化、防潮、耐高温以及耐磨，双层设计，中间填充隔音材料，柜门内侧装有防撞贴，底柜背板后面安装可拆卸的检修孔背板，便于安装、维护。

1.4柜门上边成45度斜角，或柜门/抽屉面板上安装标示牌座，方便柜体功能标示。

2.台面

2.1采用实验室专用碟形陶瓷台面，碟边具备一定的高度跟厚度，整个台面一体高温烧制成型,防止有害液体外溢，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，为确保后期使用牢固，不能采用拼接或者后期加厚方式加工。

2.2表面耐污染性能：参照GB/T17657-2022，符合5级无明显变化。

2.3洛氏硬度性能：参照GB/T 26696-2011，检测结果为≧130HRM。

2.4耐磨性性能：参照GB/T3810.7-2016,检测结果“符合”达到“4级2100转”。

2.5抗冲击性：参照GB/T 3810.5-2016的标准，结果满足≥0.88。

3.pp水槽

3.1水槽采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱， 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。自带溢水功能，搭配 PP存水器，防止虹吸现象。

3.2依据GB/T 10006-2021标准，检测摩擦系数，静摩擦≤0.112μs，动摩擦≤0.088μd。

3.3 依据GB/T 1034-2008标准，检测吸水率，将试样浸泡在（23±2）℃蒸馏水24h后取出，控去表面水分，1min内完成称重，结果≤0.05%。

4.水龙头

4.1实验室专用三口水龙头，主体采用H63加厚铜管制作，陶瓷阀芯90°旋转，整体高度≥550mm，重量≥1740g，直管管径不小于Φ26*1.2mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。

4.2涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。

4.3	把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况。

4.4水龙头需提供中国节水产品CQC认证证书。

4.5符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命≥67万次。

4.6水龙头检测表面耐腐蚀性能，依据GB/T 10125-2021 进行816h中性盐雾试验，结果为10级。

4.7水龙头依据GB/T 1037-2021标准，检测水蒸气透过率，检测结果0.326g/m²24h。

5.单口洗眼器

5.1 结构要求

1）主体:加厚铜质H59-1；

2)洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶；

3）莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯；

4）防尘盖： PP材质；

5）水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成；

6）前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；

7）供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

5.2产品技术指标

1）在测试压力0.20MPa下， 测试时间3min/次， 提供冲洗液流量：6.9L/min，能保持洗眼时间：15min；

2）阀门在1s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态；

3）喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）。

(二)实验边台、操作台及数据处理台

1.实验边台整体要求

1.1采用H框架加全钢吊柜结构，根据不同需要配置钢制岛式线槽组及插座。

1.2所有实验台需满足使用者正常使用接触到的部件或零件没有毛刺和利边。

2.全钢框架

2.1 全钢框架台采用H型框架设计。

2.2钢制H型框架要求：约40*60mm,采用1.5mm厚镀锌方通加工制作；表面必须经酸洗磷化后，环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，钻孔位置最低要求由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。

2.3 地脚固定件专业模具制作，采用 ABS 材质，可调螺丝为 M10*40mm 不锈钢，内嵌橡胶模垫，可根据室内地坪适当调整柜体高度。

2.4全钢框架搭配台面的桌静载试验符合SEFA 8M标准，试验要求：在台面上均匀分部载荷不少于250kg的重量，桌子结构无破损，围杆形变量不超过桌子跨距的1/360并且不超过3mm。

3.柜体结构

3.1全钢吊柜结构，抽屉面板内部有防碰撞消声材料,柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力,深度≥500mm有效存储容量。柜体为独立的，可拆装结构，各个柜体可以单独或组合使用，基本柜体为双门双抽结构。

3.2柜体基材采用≥1.0mm厚度电解镀锌钢板，内外两面电镀锌≥20g/m2(厚度≥2.8μm)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75μm。

3.3柜门、抽屉面板、背板：钢门外部钢板和检修孔封板厚度≥1.0mm，颜色为奶白色，环氧树脂喷涂厚度≥75μm，镀锌钢材质柜体，防化、防潮、耐高温以及耐磨，双层设计，中间填充有隔音材料，柜门内侧装有防撞贴，底柜背板后面安装可拆卸的检修孔背板，便于公用设施的安装、维护。

3.4柜门上边成45度斜角，或柜门/抽屉面板上安装标示牌座，方便柜体功能标示。

3.5所有带柜门的实验柜具内置活动层板，每20mm可自由上下调节高度，调节单位0.5～1cm，承重≥50Kg，颜色与柜体同色。层板采用环氧树脂喷涂（厚度≥75μm）镀锌钢制作。

3.6抽屉和拉门把手：304不锈钢把手，抽屉滑轨和L型前脚撑板厚度≥2.0mm，抽屉导轨为冷轧钢板模具冲压成型制作，重负荷包夹式滑轨，尼龙滚珠，抽屉半自动闭合结构设计，运动负重≥25kg，抽屉内表面均设有防撞垫片。

3.7铰链：隐蔽型，高光泽的不锈钢或镀鉻钢材质，采用非焊接方式将门铰和柜体及柜门固定，运动负重≥90kg，打开角度大于105度。

3.8金属喷漆（塑）涂层理化性能：硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T 24820-2024标准，试验结果合格。

3.9柜类强度和耐久性：推拉构件强度试验结果合格，开门耐久性符合GB/T 24820-2024标准，试验结果合格。

4.台面

4.1 实芯理化板台面，厚度≥13mm，表面具备耐酸碱性能、耐冲击、防火阻燃、耐磨等特点。

4.2化学全面性：依据GB/T 17657-2022标准，使用实验室常用化学试剂进行产品性能检测，检验结果为“5级：无明显变化”。检测化学试剂包含但不限于硝酸（65%）、氢氟酸（48%）、王水、甲酸（90%）、甲醛溶液（37%）、40%氢氟酸、77%硫酸、（蓝黑）墨水、三氯乙酸、草酸、对甲酚、水杨酸、碘伏、三氯化铁（10%）、乙醚、乙腈、无水甲醇、松节油、高氯酸、四氢呋喃、苏丹红、碘酒、糠醛、氯化镁（10%）等。

4.3物理性能：耐水蒸气性能、耐干热性能、耐湿热性能达到 5 级。

4.4环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021标准检测达到E0级技术要求。

4.5重金属检测：参照 GB 18584-2001标准检测，可溶性铅≤1.3、镉：未检出、铬≤0.3、汞：未检出。

（三）通风柜

1.通风柜采用薄边设计，铝合金骨架结构，表面经磷化处理后环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm，柜体为独立的落地型带排风全钢柜体。

2.内衬及导流板：采用通风柜专用的氟纤板，厚度≧4.75mm，抗腐蚀性能极佳，可耐硫酸、硝酸、二氯甲烷、丙酮等试剂，耐高温阻燃抗爆，表面光滑。

3.导流板均应为可重复拆装式，以方便排气夹层内的清洁，且拆装时不需借助特殊工具。

4.视窗门为整块5mm钢化安全玻璃，垂直移动式设计；视窗门升降采用钢丝增强聚氨酯同步带传动，同步轮必须采用铝质或铜质，不得采用塑料材质，采用自调心轴承，可以自行调整轴心，以保证同步轮的同轴度。

5.集气风罩：锥形缩口PP集气罩，底部为窄长方形入口，具有良好的集气功能、低压损及低噪音优点

6.照明灯具应安装于通风柜上部外侧，对通风柜内提供照明，照明应能确保操作区间的照度不小于500Lux。

7.工作台面：采用一体透芯理化板台面。

8.杯槽：采用耐酸碱一体成型黑色聚丙烯材质。

- 9.正面操作面板上装设的电源插座不少于4组；电源插座均应配置IP-44及以上防护等级的自动合盖式保护盒。

（四）标本柜

1.柜体为316不锈钢材质，采用单门隔断式设计，能够有效的避免取放标本时有毒气体的外泄，确保标本柜处于一定的负压状态，简洁美观，结构坚固耐用，表面光滑易清洁。

2.隔板为全不锈钢板，厚度≥1.0mm，确保柜体内部风量正常运转，且而具有很强的承重性，铰链为病理实验室专用防腐铰链。

3.自带排风功能，风量300cmh以上，双开门，双层封板厚度5mm以上。

（五）超净工作台

1.台面采用SUS优质不锈钢，耐用易清洁，箱体采用冷轧钢板，静电涂装抗腐蚀能力强。

2.内置2×8W紫外线杀菌灯。

3.气流形式：垂直层流

4.过滤技术：采用HEPA Filter，0.3μm颗粒的过滤效率≥ 99.995%。

5.洁净等级：ISO 5级。

6.噪音：≤62dB。

7平均风速：≥0.3m/s (可调)

8.风机系统：可变风量风机机组，可根据需要调节工作区送风风速。

（六）紧急冲淋带洗眼装置

1.304不锈钢材质，独立式安装，冲淋与洗眼器组合式。

- 蓬头出水设计，内置不锈钢过滤网。

- 双头洗眼器，配有橡胶护杯以及防尘盖。

4.洗眼器水量≥14L/分钟，冲淋水量≥120L/分钟的要求。

（七）传递窗

304不锈钢材质，带机械互锁， 内部配置紫外灯。

四、质量要求

1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。

2、供应商提供的货物必须是无毒无害、全新的、表面无瑕疵，并且符合医院院内感染控制要求，必须易清洁，好打理，洗涤后不易缩水、变型。所有产品的安装位置符合医院规范、流程。并且满足安全、流程规范。

3、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。

4、质保期不少于两年，质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修费用、备品备件费用均由供应商免费提供。

5、货物生产前及生产期间，采购人有权对货物生产过程进行全程监造，并有权对中标人提供的备料单进行抽检，对所有材料（布料、辅料、轨道）的进货单进行审查，对于无法提供有效进货证明及检验不合格的材料，采购人有权拒绝该材料投入生产，若该材料已投入生产，采购人有权不接受由该材料所生产的货物。

五、服务要求

1、合同生效，在接采购人订单通知后，供应商须按要求在45个天内完成生产，将货物送到指定地点，并安装调试后交付采购人使用。若因供应商原因造成工期延误的，每延误一天按合同总额的1‰比例向采购人支付违约金。

2、中标人必须充分考虑现场安装难度及安全性，安装过程中如果对现场物品或结构造成损坏的，必须恢复原样，如不能修复的需照价赔偿。

3、中标人应做好现场安装施工人员的安全指导，在安装过程中出现大小事故均由中标人负责。

4、质保期内，中标人接到报修通知后，必须2小时内回应，12小时内派员上门，48小时内解决问题，如需更换配件的，要求更换的配件和被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人同意。

六、验收与结算

1、供应商将货物送到采购人指定地点，安装调试后按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。

2、项目验收合格，凭供应商开具的全额发票和验收资料，采购人于60个自然日内支付合同款项；如中标人为中小企业，按中小企业相关法律法规或政策执行。