## 医疗设备
预算科室 | 项目名称 | 申请数量 | 申请数量 | 预算单价（万元） | 申请金额 （万元） | 使用范围 | 功能需求（特殊功能必须填写） | 清单配置 （包含但不限于以下配置）
内三科 | 内镜清洗工作站 | 1 | 套 | 150000 | 150000 | 适用于软式内镜人工清洗消毒，符合2016版《软式内镜清洗消毒技术规范》。 | 需具备自动灌流系统，参数可调节、干燥功能、防锈，实现一键配液、进水、缺酶、缺酒精报警功能、配置酶液后生成配液记录，具备查询功能。 | 包含但不限于以下配置：5个清洗槽功能组件具备加热功能， 无菌水生成机，干燥机，自动加酶液，高压气枪、高压水枪，自动干燥机，自动灌流器，测漏装置，除菌型水处理器，排污水处理，空压机，消毒液生成机，自动清洗消毒机，吸引器，灌流气压调节器，中心气体处理器，折叠水龙头。
预防保健科 | 中医经络检测仪 | 1 | 台 | 600000 | 600000 | 适用于手掌式检测，通过探测十二经络的二十四穴位评估脏腑功能及健康状态。结合舌象数据，量化分析经络状态、脏腑功能及气血盛衰，生成包含经络检测报告、体质类型（如阴虚、阳虚等）及发病风险提示的详细报告‌。 | 需具备自动读取受检者身份证、社保卡信息，自动化信息采集基础上，实现一键获取检测报告。能对接体检系统、医院系统，完成图文报告上传及科研数据统计。 | 设备主机及其基本配件、信息系统对接口
预防保健科 | 动脉硬化检测装置 | 1 | 台 | 280000 | 280000 | 适用于早期筛查和监测动脉硬化程度。 | 通过测量脉搏波在动脉中的传播速度，评估大动脉僵硬度；测量四肢血压，计算下肢动脉硬化程度及狭窄风险，可辅助诊断主动脉夹层、大动脉炎等疾病‌ 。需对接体检系统、医院系统，完成图文报告上传及科研数据统计。 | 设备主机及其基本配件、信息系统对接口
预防保健科 | 心率变异分析仪 | 1 | 台 | 330000 | 330000 | 适用于测量患者在静息、深呼吸、Valsalva动作及站立状态下的心率和脉搏波速率，通过分析心率变异性评估血流状况。 | 需具备实时记录心电信号与脉搏血氧饱和度数据。通过心率变异性分析评估自主神经功能，辅助诊断心血管疾病或代谢紊乱等问题。具备多通道设计，满足1拖3配置，适用于多部位同步监测（如心电、呼吸等）；对接体检系统、医院系统，完成图文报告上传及科研数据统计。 | 设备主机及其基本配件、信息系统对接口
预防保健科 | 手动眼底照相机 | 1 | 台 | 300000 | 300000 | 适用于眼底检查，通过瞳孔观察、拍摄和记录眼底，提供眼底图像信息。 | 通过高清晰度的成像技术，能够记录眼底的状况，包括视网膜、视神经等部位，帮助医生更好地了解眼部疾病的情况，如糖尿病视网膜病变、青光眼、黄斑病变等，并进行诊断和治疗‌。 | 设备主机及其基本配件、信息系统对接口
预防保健科 | 人体成分分析仪 | 1 | 台 | 150000 | 150000 | 适用于人体成分检查，能够全面测量和分析人体的各种成分和生理指标。 | 能够为医护人员提供准确的患者身体成分和水分状态数据，有助于制定个性化的治疗计划和营养方案。对接体检系统、医院系统，完成图文报告上传及科研数据统计。 | 设备主机及其基本配件、信息系统对接口
药学部 （中心药房） | 全自动药品分包机 | 1 | 台 | 1500000 | 1500000 | 适用于口服药品自动分包，自动将患者每一次需要服用的药品分包入同一药袋内的，即按单剂量包装。同时根据医嘱将包装日期、科室、患者姓名、服药时间、药品名称、规格、数量、条码等关键信息打印在包装袋上，便于药师、护士核对和患者服用。 | 配备智能药盒和二维码追溯系统，支持药品批号与效期管理‌。内置实时监控和自动纠错系统，发现错误时标记药袋并重新包装，无需停机‌。药盒等耗材可以免费更换调整；工作软件可根据医院需求调整。密闭包装流程减少人工接触，避免药品污染和交叉感染‌。分装速度≥60包/分钟，准确率超过99%‌。 | 设备主机及其基本配件。
药学部 （中心药房） | 口服药全自动核对机 | 1 | 台 | 1380000 | 1380000 | 适用于提升药品分包的准确性和效率，通过多光谱和色容差技术精准区分形似或颜色相近的药品，解决肉眼难以分辨的问题‌。 | 核对速度≥60包/分钟，支持各种尺寸药袋核对；可以使用药袋卷曲装置；减少或者杜绝疑似错误需要人工确认的环节，更加提升效率。自动化流程，无需人工导入空袋。可保存药品信息、处方及核对结果两年以上，并支持远程查询；每包药均留存影像资料，永久追溯‌。 | 设备主机及其基本配件。
药学部 （中心药房） | 气动物流系统站点 | 2 | 套 | 250000 | 500000 | 适用于医疗药品的快速、安全、无接触传递，通过压缩空气动力和智能管道网络实现医疗物品的快速、安全传输，封闭式管道避免交叉污染。需对接医院现用气动物流系统（德国Swisslog）。 | 1，支持24小时不间断运行，传输速度5-7m/s，站点数量4个，（2个多发站点，2个多收站点）实时监控传输路径，具备故障自诊断、断电恢复及自动返回空传输瓶功能‌。 2，中心药房现有两个多发站点迁移，与新装多发站点成排安装。 3，多发站点：其具备3个传输瓶发送口，支持24小时不间断运行，传输速度5-7m/s？实时监控传输路径，具备故障自诊断、断电恢复及自动返回空传输瓶功能‌ 4，多收站点：具备至少6个传输瓶接收位，支持24小时不间断运行，传输速度5-7m/s，实时监控传输路径，具备故障自诊断、断电恢复。 | 2个多发站点，2个多收站点，不锈钢管道，转换器
麻醉科 | 多功能手术床（中心手术室） | 2 | 套 | 300000 | 600000 | 适用于手术室多体位调节的电动综合手术床。 | 需具备模块化设计，可根据不同手术类型选择对应模块；具备双向平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作；电动调节各种体位，一键复位等基本手术床必备需求。多层复合减压床垫减少压疮风险。具备无线遥控器及角度分色预警技术提升操作安全性‌。电动腰桥配合屈曲位提升肾脏手术术野暴露，减少患者局部压力损伤。手术床承重≥ 400kg。 | 托手板，麻醉架，腿架等基础设备。
麻醉科 | 多功能手术床（日间手术室） | 2 | 套 | 300000 | 600000 | 适用于手术室多体位调节的电动综合手术床。 | 需具备模块化设计，可根据不同手术类型选择对应模块；具备双向平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作；电动调节各种体位，一键复位等基本手术床必备需求。多层复合减压床垫减少压疮风险。具备无线遥控器及角度分色预警技术提升操作安全性‌。电动腰桥配合屈曲位提升肾脏手术术野暴露，减少患者局部压力损伤。手术床承重≥400 kg。 | 托手板，麻醉架，腿架等基础设备。
麻醉科 | 手术无影灯（日间手术室） | 2 | 套 | 250000 | 500000 | 适用于日间手术室术中照明，提供充足、均匀的光线，有助于提高手术效率和安全性。 | 悬吊式双头设计无影灯，悬吊系统支持水平连续回转，旋转范围无限制。LED光源、平衡臂及旋转体组合，支持多自由度调节，适配不同手术场景。中心照度≥160000Lx，可十级调节；光斑直径可调范围：最小≤140mm，最大≥300mm。具有全方位可调节，灯光亮度可自主调节，关节位置移动轻便，确保手术区域无影。 | 设备主机及其必要配件。
麻醉科 | 高频手术设备（中心手术室） | 1 | 台 | 150000 | 150000 | 适用于术中对人体组织进行切割和凝血。精细组织处理，减少热损伤‌，支持单极切割、单极凝血、双极凝血及大血管闭合。 | 需具备较好的止血效果，自动调节输出，减少神经肌肉刺激‌。支持多种切割/凝血模式，兼容性强。参数调节方便，参数范围可控，电凝线负极板可通用。 | 配套：单双极电凝脚踏，电凝线若干等。
麻醉科 | 高频手术设备（日间手术室） | 2 | 台 | 150000 | 300000 | 适用于术中对人体组织进行切割和凝血。精细组织处理，减少热损伤‌，支持单极切割、单极凝血、双极凝血及大血管闭合。 | 需具备较好的止血效果，自动调节输出，减少神经肌肉刺激‌。支持多种切割/凝血模式，兼容性强。参数调节方便，参数范围可控，电凝线负极板可通用。 | 配套：单双极电凝脚踏，电凝线若干等。
麻醉科 | 麻醉机（中心手术室） | 1 | 台 | 250000 | 250000 | 适用于用于成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。 | 需具备容量控制模式、压力控制模式、PCVVG、SIMV模式，具备高流量给氧功能，电子肺复张功能。具备呼气末正压功能，潮气量能满足新生儿需求。需与医院手麻系统对接数据。 | 设备主机及其必要配件，接口对接。
麻醉科 | 麻醉机（日间手术室） | 2 | 套 | 350000 | 700000 | 适用于用于成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。 | 麻醉机：需具备容量控制模式、压力控制模式、PCVVG、SIMV模式，具备高流量给氧功能，电子肺复张功能。具备呼气末正压功能，潮气量能满足新生儿需求。 监护仪：需具备心电监护、血氧饱和度监测、无创血压监测、有创血压监测、体温监测、呼气末二氧化碳监测、脑电意识深度监测、肌松监测。需与医院手麻系统对接数据。 | 设备主机及其必要配件，接口对接。
麻醉科 | 麻醉机（产房手术室） | 1 | 台 | 300000 | 300000 | 适用于用于成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。 | 麻醉机：需具备容量控制模式、压力控制模式、PCVVG、SIMV模式，具备高流量给氧功能，电子肺复张功能。具备呼气末正压功能，潮气量能满足新生儿需求。 监护仪：需具备心电监护、血氧饱和度监测、无创血压监测、有创血压监测、体温监测、呼气末二氧化碳监测、肌松监测。需与医院手麻系统对接数据。 | 设备主机及其必要配件，接口对接。
病理科 | 双头显微镜 | 1 | 台 | 200000 | 200000 | 适用于生物样本的观察，术中快速冰冻诊断，为临床手术提供依据。 | 需具备高色彩还原度和分辨率，可清晰呈现生物样本的细微结构。可根据需要调整光源的亮度和方向，以提供适当的照明条件‌。满足两人共览，两对目镜，具备可调节焦段，通过物镜的光线并将其投射到观察者的双眼上‌。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
病理科 | 显微镜 | 2 | 台 | 98000 | 196000 | 适用于病理阅片。 | 需具备高色彩还原度和分辨率，可清晰呈现生物样本的细微结构。可根据需要调整光源的亮度和方向，以提供适当的照明条件‌。高效地记录和分析样品，生成高质量的图像数据‌；提升工作效率和图像质量。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
口腔科 | 口腔显微镜 | 1 | 台 | 180000 | 180000 | 适用于口腔科患者治疗时显微观察。 | 需具备高放大倍数，能够观察到根管的细微结构，对根管口进行准确定位和治疗。确保手术过程中拥有明亮且无阴影的视野，便于观察手术部位的细节‌；可根据手术不同需求进行高度、角度的精确调节，确保最佳观察位置‌。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
口腔科 | 口腔显微镜 | 1 | 台 | 180000 | 180000
外四科 | 显微镜（培训用) | 1 | 台 | 50000 | 50000 | 适用于显微镜训练及培训教学使用，提高医生的技术水平及带教效率。 | ‌需具备高清成像，支持深部结构多层次观察；景深优化，实现全聚焦深度，提升复杂解剖细节的辨识度。可集成神经导航系统（IGS）、手术室网络及数字化平台，实现多设备联动。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
药剂科 | 显微镜（含相机） | 1 | 台 | 20000 | 20000 | 适用于中药片剂、粉末鉴定和晶体观察。 | 需具备偏光且有成像系统和显示器，能揭示中药材晶体、晶簇等双折射结构‌；实现高分辨率的成像效果，清晰显示样本细胞结构和细微细胞器，确保图像的高清晰度和对比度‌。 | 设备主机、一体工作站及必要配件，无其他特殊配置。
骨二科 | 蔡司手术显微镜3档变倍器 | 2 | 台 | 80000 | 160000 | 适用于医院现有的蔡司手术显微镜(型号：TIVATO 700)，LVA及VLNT治疗肢体淋巴水肿，肢体淋巴管及儿童血管吻合使用。 | 增加变倍器后，显微镜需满足倍数放大至40倍，进行淋巴及儿童血管吻合手术。 | 显微镜升级
内四科 | 血液透析滤过机 | 10 | 台 | 280000 | 2800000 | 适用于慢性肾衰竭病人的血液透析滤过治疗。 | 用于肾功能不全患者的血液透析滤过治疗。机器说明书推荐使用年限10年及以上。要求配备干粉架、中央供液模块、血压计。可对血液透析滤过治疗进行血压、在线清除率、血液温度、相对血容量监测功能，具有引血及回血提示功能及提供更多个体化治疗方案，具备一键应急功能，可实现一键自动旁路，暂停超滤及调节血流量功能。设备具有稳定性能及信息联网功能，配备大容量电池，能够连续长时间工作；操作简便易懂，具备高效的清洁和消毒系统，确保透析过程院感安全达标。 | 主机，透析器支架，动静脉壶支架，血压计，干粉架，中央供液模块，血压计模组，KTV功能，血压监测，血温监测，血容量监测，信息系统对接口，数据采集盒
内四科 | 血液透析机 | 10 | 台 | 180000 | 1800000 | 适用于慢性肾衰竭病人的血液透析滤过治疗。 | 用于肾功能不全患者的血液透析治疗。机器说明书推荐使用年限10年及以上。要求配备干粉架、中央供液模块、血压计。可对血液透析滤过治疗进行血压、在线清除率、血液温度、相对血容量监测功能，具有引血及回血提示功能及提供更多个体化治疗方案，具备一键应急功能，可实现一键自动旁路，暂停超滤及调节血流量功能。设备具有稳定性能及信息联网功能，配备大容量电池，能够连续长时间工作；操作简便易懂，具备高效的清洁和消毒系统，确保透析过程院感安全达标。 | 主机，透析器支架，动静脉壶支架，血压计，干粉架，中央供液模块，血压计模组，KTV功能，血压监测，血温监测，血容量监测，信息系统对接口，数据采集盒
医学影像科 （CT室） | CT球管 （西门子） | 1 | 个 | 1350000 | 1350000 | 适用于医院现有的机器机型西门子CT(型号:SOMATOM Definition AS 128）且不必更改原机技术参数。 | 对应于4,600W的阳极标称输出功率: F1(≥48kw) ;F2(≥80kw);阳极最大热容量≥30MHU，最大散热功率≥80000W，频率≥160赫兹。 | 球管配件