## 医疗设备
预算科室 | 项目名称 | 申请数量 | 申请数量 | 预算单价（万元） | 申请金额 （万元） | 使用范围 | 功能需求（特殊功能必须填写） | 清单配置 （包含但不限于以下配置）
药学部 （中心药房） | 气动物流系统站点 | 2 | 套 | 250000 | 500000 | 适用于医疗药品的快速、安全、无接触传递，通过压缩空气动力和智能管道网络实现医疗物品的快速、安全传输，封闭式管道避免交叉污染。需对接医院现用气动物流系统（德国Swisslog）。 | 1，支持24小时不间断运行，传输速度5-7m/s，站点数量4个，（2个多发站点，2个多收站点）实时监控传输路径，具备故障自诊断、断电恢复及自动返回空传输瓶功能‌。 2，中心药房现有两个多发站点迁移，与新装多发站点成排安装。 3，多发站点：其具备3个传输瓶发送口，支持24小时不间断运行，传输速度5-7m/s？实时监控传输路径，具备故障自诊断、断电恢复及自动返回空传输瓶功能‌ 4，多收站点：具备至少6个传输瓶接收位，支持24小时不间断运行，传输速度5-7m/s，实时监控传输路径，具备故障自诊断、断电恢复。 | 2个多发站点，2个多收站点，不锈钢管道，转换器
骨二科 | 蔡司手术显微镜3档变倍器 | 2 | 台 | 80000 | 160000 | 适用于医院现有的蔡司手术显微镜(型号：TIVATO 700)，LVA及VLNT治疗肢体淋巴水肿，肢体淋巴管及儿童血管吻合使用。 | 增加变倍器后，显微镜需满足倍数放大至40倍，进行淋巴及儿童血管吻合手术。 | 显微镜升级
医学影像科 （CT室） | CT球管 （西门子） | 1 | 个 | 1350000 | 1350000 | 适用于医院现有的机器机型西门子CT(型号:SOMATOM Definition AS 128）且不必更改原机技术参数。 | 对应于4,600W的阳极标称输出功率: F1(≥48kw) ;F2(≥80kw);阳极最大热容量≥30MHU，最大散热功率≥80000W，频率≥160赫兹。 | 球管配件