## Sheet1
项目需求
预算科室 | 项目名称 | 申请数量 | 预算单价 | 申请金额 | 使用范围 | 功能需求（特殊功能必须填写）
康复科 | 丘脑皮质动力学ABCD脑软件 | 1套 | 350000 | 350000 | 适用于意识障碍诊断分型（A植物状态、B最小意识状态、C脱离最小意识状态、D意识清醒）、神经调控促醒手术适应证以及药物与神经调控促醒疗效的评估，与医院现有脑电设备（南京左右脑NVX36）能兼容升级。 | 1脑电图（附软件界面）：自动测量分析所选脑电片段的各导联脑电波的频率、波幅、对称性，并自动编写生成描述报告； 2脑地形图：可显示不同频段地形图与不同频率地形图； 3独立成分分析/ICA（附软件界面）:自动识别并显示脑电伪差、癫痫样放电、脑电振荡等，同屏显示原始脑电图、ICA处理后脑电图及ICA图，自动处理脑电伪差并可人工校正； 4丘脑皮质动力学ABCD模型（附软件界面）： a)脑电功率谱密度峰值图 b)脑电功率谱密度峰值蝴蝶图 c)脑电功率谱密度峰值地形图 d)归一化FFT百分比图 e)归一化FFT百分比地形图 5复杂皮尔逊相关系数(CPCC)：评估大脑皮层不同区域间的功能连接。
麻醉科 | 手麻系统麻醉记录单及数据采集服务升级改造项目 | 1 | 套 | 195000 | 195000 | 1、需对接医院现用的米健手术麻醉信息管理系统； 2、对麻醉记录单麻醉中监测项目及单独监测项目实现全项目采集并记录； 3、重新设计升级麻醉记录单，按照WS 329-2024麻醉记录单标准进行改造； 4、麻醉计费项目改造，手麻计费增加医保限制，符合医保及医院耗材管理要求； 5、对现有46间手术诊疗点位医疗设备进行采集固定器线路设计、数据采集器升级，从服务器层面到网线连接全链条确保监护数据采集稳定； 6、接入迈瑞心率变异性概览功能接口开放数据源（hrv)； 7、血气分析及其他POCT项目接入及改造； 8、业务系统内数据互联互通更新。 9、质控统计模块更新升级。 10、术前文书核查模块 11、驻点工程师现场实施到项目稳定运行后