## Sheet1
预算科室 | 项目名称 | 申请数量 | 申请数量 | 预算单价（元） | 申请金额 （元） | 使用范围 | 功能需求（特殊功能必须填写） | 清单配置 （包含但不限于以下配置）
手术麻醉科 （门诊手术室） | 简易无影灯（悬挂式） | 1 | 套 | 40000 | 40000 | 用于手术室手术的照明，消除手术视野阴影、调节光线参数。 | 1.无影灯具有可以调节光线强弱以及聚焦等基本功能。 2.调节转动轻便，各关节位置灵活，方便使用。 | 无影灯以及必要配件，无其他特殊配置。
内窥镜中心 | 简易无影灯（悬挂式） | 1 | 套 | 40000 | 40000
手术麻醉科 | 简易无影灯（移动式） （麻醉科） | 1 | 套 | 30000 | 30000 | 用于手术室手术的照明，消除手术视野阴影、调节光线参数及实现灵活移动。 | 1.无影灯具有可以调节光线强弱以及聚焦等基本功能。 2.可移动无影灯，移动方便，底盘稳定。 | 无影灯以及必要配件，无其他特殊配置。
供应室 | 内镜清洗工作站 | 1 | 套 | 180000 | 180000 | 用于软式内镜，硬式内镜的手工清洗消毒，符合2016版《软式内镜清洗消毒技术规范》。 | 清洗槽与背板均为高分子复合材料，无接缝，整体热成型，耐脏耐腐蚀，复合板材无毒无害、抑菌（需出具第三方有害金属元素、甲醛检测报告，提供CMA认证的抗菌活性检测报告），清洗槽前后高中间低防泛水设计，单方槽：长≥850mm×≥宽750mm，内径长715mm×宽≥450mm×深≥240mm；清洗槽与干燥台成L形摆放，符合工作现场定制需求。需具备自动灌流系统，控制器为液晶中文显示屏，采用触摸控制按键，非按键膜按键，显示独立灌注倒计时。参数可调节、干燥功能、防锈，实现一键配液、进水、缺酶报警功能。供水管路材质要求优质PP-R，排水管路要求优质PVC-U，非软管。 | 清洗槽4个，1个内嵌式超声波清洗槽（38～41KHz），干燥台1个、自动供酶系统、全自动内镜测漏器（含转接头）、酶液/消毒液全自动循环灌注器、软镜灌流、高压水枪（不锈钢）、气枪（不锈钢）、置物架等