## Sheet1
预算科室 | 项目名称 | 申请数量 | 申请数量 | 预算单价（万元） | 申请金额 （万元） | 使用范围 | 功能需求（特殊功能必须填写） | 清单配置 （包含但不限于以下配置）
内二科 | 高频手术设备（氩气） | 1 | 套 | 450000 | 450000 | 适用于胃镜下进行治疗、电切手术，包括ESD、EFTR、POME、EMR、息肉切除等。对病灶使用电凝电切，氩气处理。 | 需具备精确地切割组织，促进血管收缩，达到明显的止血效果，减少手术过程中的出血量，降低手术风险‌。监测手术过程中的电流输出和温度变化。具有切割控制系统和功率补偿系统，可根据阻抗变化智能调整功率输出。单极具有自动电切、柔和电凝、快速电凝、强力电凝等多种模式。双极具有双极电切、双极柔和电凝、双极强力电凝等多种电凝模式。氩气电极末端有气体压力恒定系统，避免皮下气肿。 | 配有氩气模块、氩气刀、氩气连接线、脚踏等
外四科 | 高频手术设备（冷刀） | 1 | 套 | 98000 | 98000 | 适用于手术中对脑肿瘤患者人体组织进行低温切割和凝血。 | 通过高频电流加热组织实现切割，但温度控制较低，减少对周围神经等敏感组织的损伤。需具备止血功能，可减少术中出血量，保护神经功能。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
内一科 | 中央监护系统（遥测） | 1 | 套 | 300000 | 300000 | 能够实时监测患者的生命体征，如心率、呼吸、血压、血氧饱和度等，通过高精度传感器和先进的数据处理技术，确保监测结果的准确性和可靠性‌，生命体征监测。 | 主机显示器≥43寸，触摸屏可挂墙，可手写输入患者姓名，操作方便内置热敏记录器可随意打印患者数据，每床位可存储1200小时以上全息数据，方便医生随时查看患者的情况变化，为患者制定最佳治疗方案。 2、遥测发射盒轻便，重量≤85克。 3、遥测监护系统可以实时地将病人病症信号进行比较分析，当病人病症出现异常时，系统会立即自动报警，并打印病情报告和更新病历。系统根据医生的要求随时打印病人的病情报告，系统还定期自动更新病历。 4.需满足数据自动采集，同步到信息系统。病人退床后，仍能保存并调取患者的监护信息。 | 1拖8遥测心电监护套组（主机1台，2台床边监护机，6台遥测心电监护仪。）