## Sheet1
预算科室 | 项目名称 | 申请数量 | 申请数量 | 预算单价（万元） | 申请金额 （万元） | 使用范围 | 功能需求（特殊功能必须填写） | 清单配置 （包含但不限于以下配置）
X光 | GE DR球管 | 1 | 个 | 200000 | 200000 | 适用于医院现有的机器机型美国GE 数字化X射线摄像系统 (型号:Definium 6000）且不必更改原机技术参数。 | 1、阳极热容量：350KHU 2、散热率：≥75KHU/min 3、焦点：0.6/1.25 4、额定功率：32-100KW 5、最大电压：150KV 6、阳极靶面角度：12.5度 7、阳极转速：≥10000RPM | 球管配件
X光 | 飞利浦DR球管 | 3 | 个 | 200000 | 600000 | 适用于医院现有的机器机型飞利浦数字化X射线摄像系统 (型号:DigitalDiagnost C90、Digital Diagnost）且不必更改原机技术参数。 | 球管焦点不少于2个，采用油冷的冷却方式 球管参数： 1、管电压：150KV 2、球管焦点：小焦点≤0.6mm;大焦点≤1.2mm 3、阳极热容量：350KHU 220KJ 4、阳极尺寸：90mm 5、阳极角度：13° 6、转速：9000RPM-10800RPM | 球管配件