## Sheet1
预算科室 | 项目名称 | 申请数量 | 套 | 预算单价（万元） | 申请金额 （万元） | 使用范围 | 功能需求（特殊功能必须填写） | 清单配置 （包含但不限于以下配置）
检验科 | 全自动电泳仪 | 1 | 套 | 420000 | 420000 | 适用于血清蛋白电泳、免疫固定电泳、尿蛋白电泳、脑脊液等电聚集电泳、同工酶电泳、血红蛋白电泳等检测。 | 琼脂糖凝胶电泳，需具备自动完成电泳全程操作，包括机内自动化点样、电泳、染色/脱色、干燥、扫描程序‌等，自动识别区带并生成定量结果‌。具备条码识别和异常值提示功能‌。 | 设备主机及其必要配件，无其他特殊配置
综合一科 （老年专科） | VR认知训练系统 | 1 | 套 | 350000 | 350000 | 提高认知障碍老人治疗效果，拓展老年医学业务发展。通过沉浸式环境提升用户的注意力、记忆力、逻辑思维、空间感知等核心认知能力。 | 通过初始认知测试（如记忆力、反应速度、空间推理等）生成用户基线数据。根据训练进度实时调整难度，定制训练路径。实时反馈与数据分析，作为认知康复的辅助治疗工具。 | 设备主机及其必要配件，无其他特殊配置
综合一科（睡眠医学科） | 多导睡眠监测仪 （含经皮二氧化碳） | 2 | 套 | 350000 | 700000 | 适用于睡眠障碍的精准诊断和生命科学研究‌。 | 通过多通道、多参数同步记录和采集脑电图（EEG）、眼电图（EOG）和肌电图（EMG）信号，实现睡眠周期（N1、N2、N3、REM期）的客观分期，为失眠、睡眠结构紊乱等诊断提供依据‌。可扩展视频同步记录，兼容多导联信号采集。支持长时间连续记录，≥24小时，满足特殊研究或监测需求。 | 设备主机（含经皮二氧化碳模块）及必要配件，无其他特殊配置
内二科一区（消化病区） | 高清电子胃肠镜系统 | 1 | 套 | 2950000 | 2950000 | 适用于消化道疾病的早期筛查和微创治疗。 | 1.需具备窄带光成像技术，通过特定波长的光线，增强黏膜表面的对比度，对血管形态和黏膜腺体的显示更加清晰，显著提升早期肿瘤的识别率，为精准诊断提供有力支持。 2.高像素及高感图像传感器，全高清图像输出。 3、治疗胃镜钳道：≥3.2mm，外径：≤9.8mm，上角度≥210°，下角度≥160°。 4、肠镜钳道：≥3.7mm，外径：≤12.0mm。 5、胃肠镜均具有附送水功能，可以及时冲洗创面和污物，提高检查效率和安全性。 | 图像处理器1台，冷光源1台，高清治疗胃镜3条，高清肠镜3条，水泵1台，气泵1台，台车1台，显示器1台。
骨一科 | 骨动力系统手柄 | 2 | 套 | 165000 | 330000 | 适用于精确切割骨质，避免神经血管软组织医源性损伤。 | 手柄换能器需具备电致伸缩技术，可利用超声的纵向振动切骨，无旋转。超声振幅≤120μm。输出超声最大电功率:≤85W。手柄线长:≥3米，支持压力蒸汽方式灭菌。手柄和刀头分离式设计，单一扳手可以完成所有刀头和手柄拆卸操作，刀头可拆卸安装，满足术中更换刀头。需匹配现用的超声骨动力系统：北京水木天蓬XD860A。 | 手柄及必要配件，无其他特殊配置
耳鼻喉科 | 前庭康复治疗器 | 1 | 套 | 350000 | 350000 | 适用于前庭平衡康复训练‌，帮助关节、肢体功能障碍患者改善平衡能力。 | 通过训练患者关节活动，促进前庭代偿，改善姿势稳定性及失衡感 。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
皮肤科 | 中频等离子治疗仪 | 1 | 台 | 290000 | 290000 | 适用于缓解疼痛、促进组织修复和改善局部血液循环‌。 | 通过中频电流刺激神经末梢，阻断痛觉传导，同时促进内啡肽释放，对肌肉劳损、关节炎、神经痛等慢性疼痛有缓解作用 。等离子技术可辅助消炎，减少局部肿胀，增强镇痛效果,保证敏感肌治疗的有效性、瘙痒门诊止痒的安全有效、带状疱疹止痛。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
皮肤科 | 毛囊提取设备 | 1 | 套 | 3500000 | 3500000 | 适用于不同发质患者，显著提升毛囊成活率和手术效率。 | 采用步进操作端和显微仪器实时观察毛囊方向，调节器械直径与进针角度，实现零损伤提取。智能影像系统，自动筛选毛发，记录毛发角度，下针角度，提取力度。 需具备独特的植发张紧器，全自动化智能机械臂代替人工操作。高效提取,每小时提取≥1800Fu且毛发提取截断率≤5%。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
眼科 | 眼前节测量评估系统（角膜地形图） | 1 | 套 | 750000 | 750000 | 适用于眼前节结构的高精度测量与分析，广泛应用于屈光手术、白内障手术及眼部疾病筛查，术前圆锥角膜筛查，眼前节测量评估。 | 需具备角膜前、后表面高度图；眼前节断层图像，可观察眼前节形态；具备基于角膜厚度的眼压校正功能。圆锥角膜诊断功能，能够与角膜生物力学设备联机得到综合指数TBI，提升圆锥角膜筛查准确性。测量数据点≥25000个。自动化采集，扫描速度≥50帧/2秒。 | 1、测量主机1台 2、头托和下颌托1个 3、数据处理系统1套 4、应用软件1套 5、图文输出设备1套 6、电动升降台1套
眼科 | 眼底激光治疗仪 | 1 | 台 | 550000 | 550000 | 适用于糖尿病视网膜病变、眼内肿瘤、脉络膜新生血管、视网膜脱离复位等眼内病变的光凝治疗。 | 裂隙灯与激光一体化生产，非组装机器。利用热效应在视网膜上形成光凝点，用于封闭渗漏点、减轻视网膜水肿、破坏毛细血管闭塞区以减少新生血管的产生‌。激光光纤接入裂隙灯采用内耦合方式接入，采用方形光纤，输出方形光斑。纯连续波，波长≥532nm。原色内置固定滤光片，不影响观察。激光触发方式≥2种选项（脚踏控制、裂隙灯手控等）。 | 激光主机、激光专用三档变倍裂隙灯（含内置滤光片）、激光专用三档变倍裂隙灯（含内置滤光片）、手臂扶手（高度可调）、防尘罩 10倍目镜、电动升降台、控制脚踏外固视灯。