## Sheet1
预算科室 | 项目名称 | 申请数量 | 申请数量 | 预算单价（万元） | 申请金额 （万元） | 使用范围 | 功能需求（特殊功能必须填写） | 清单配置 （包含但不限于以下配置）
手术麻醉科 | DSA球管（GE） | 1 | 个 | 1100000 | 1100000 | 适用于医院现有的机器机型美国GE DSA(型号:Innova IGS 530）且不必更改原机技术参数。 | 1、焦点数量：≥3个 2、焦点尺寸（YY/T0063-2007）：0.3,0.6,1.0 3、阳极标称输入功率 大焦点≥112.9KW 中焦点≥55.8KW 小焦点≥20.0KW 4、最大阳极热容量≥2740kJ(3.7MHU) 5、标称X射线管电压≥125kV 6、靶材料: 钨-铼聚焦轨道，由石墨作为衬底的钼合金基片(GB9706.11-1997) 7、相对于参考轴的靶角度11度15分 8、阳极旋转（阳极驱动频率）≥130Hz +0Hz/-10Hz（7800rpm+0rpm/-600rpm） | 球管配件