## Sheet1
预算科室 | 项目名称 | 申请数量 | 套 | 预算单价（万元） | 申请金额 （万元） | 使用范围 | 功能需求（特殊功能必须填写） | 清单配置 （包含但不限于以下配置）
外一科 | 结石成分分析仪 | 1 | 套 | 400000 | 400000 | 适用于检测人体结石的化学成分，了解结石成分结构来判断结石来源及身体内分泌的异常情况。通过结石分析，检测区域内异常肾结石（三聚氰胺结石、药物结石等）发生情况，即时制定应对并处理措施。 | 采用红外光谱技术分析结石成分，具备高精度光学系统，确保光路稳定，信噪比可≥40000:1，重复性误差＜0.5%。 ‌ 需支持全自动检测流程，样本需求量约1-2mg，检测时间约10-15分钟。配备人工智能算法，可自动解析图谱并生成个性化防治方案，无需人工干预。需具备抗电磁干扰能力，延长核心部件使用寿命，降低故障率。 | 设备主机1台、工作站1套、压片机、烘干机
麻醉科 （内镜中心） | 低温灭菌干燥器 | 1 | 台 | 150000 | 150000 | 适用于软式内镜注水瓶、附送水管道、异物钳等常用复用附件的干燥、消毒/灭菌及储存。 | 1.该柜应有干燥、消毒/灭菌、储存功能。 2.放入经高水平消毒后附件，1h 内达到干燥效果，干燥可使用真空干燥，亦可采用热风循环。采用热风循环干燥过程中，每小时换气量至少10倍于储存容积，进入的空气应通过HEPA13级空气过滤器，捕集空气中0.3µm 以上颗粒物的效率达到99.95%，空气质量应符合相关要求。 3.干燥后储存72h内，不发生微生物学特性改变，微生物数量符合WS507中相关要求，附送水管细菌数≤20cfu/件，柜内物体表面微生物数量应≤10.0 CFU/cm2，无致病菌。 4.储存过程中柜内压力应持续保持正压。开、关门1h内压力、温度应能达到设定范围。 5.有温度调节装置，温度均匀可控，最高温度不超过50℃。 6.内壁可进行日常清洁和消毒，载具或托盘可拆卸消毒。 7.自动记录功能：有电子显示屏，动态显示设备运行的各种状态，显示温湿度、压力、开始时间、运行时长、运行模式、运行结果、报警信息等数据，并能定时记录相关数据，可选择打印记录。 8.报警功能： a) 门打开的时间超过所规定的最长时间； b) 储存或干燥过程中的温度和压力超出设定范围，超过设定时长未及时处理时，能自动断电保护。 c) 空气过滤器超过使用期限，需要更换时能报警提醒; d)其他关键参数未能保持在设定范围时。 9.可视窗：无需开门即可对舱内装载情况一览无余。 10.采用优质304镜面不锈钢，耐腐蚀。 11.上下双门：上层柜内至少2层托盘，下层柜内至少4层托盘。 12.双腔设计，容量≥110L，高度≤1.5米。 | 1.载具、托盘（同一层内层高可按使用需求调节）。 2.温、湿度监测系统 3.报警系统 4.可视窗
外四科 | 神经射频仪 | 1 | 台 | 200000 | 200000 | 适用于治疗三叉神经痛、脊神经根痛。也可以配合颅内深部电极（SEEG）治疗难治性癫痫。 | 需具备高电压长时程脉冲功能、电刺激定位功能，含电阻抗、电刺激、射频治疗、脉冲射频模式。测温范围应控制在20℃-99℃，射频输出功率≥50W。连续射频工作模式应包含正常模式、阶段跳跃和功率模式；脉冲射频工作应包含温度模式、电压模式和脉宽模式。 | 主机1台、手术电极5支、射频热凝电极套管针6支、负极片5片、可高温高压消毒盒1个
综合一科 | 便携式无创呼吸机 | 10 | 台 | 25000 | 250000 | 适用于睡眠呼吸暂停、鼾症或需要呼吸支持的患者，兼具便携性和功能性。 | 适用于呼吸暂停和打鼾的治疗。需具备智能监测和自动调整压力的功能，能确保患者在睡眠过程中获得最佳的治疗效果，提高睡眠质量，减少呼吸暂停事件的发生‌。 | 设备主机及其必要配件，无其他特殊配置
急诊科 | 呼吸机 | 2 | 台 | 300000 | 600000 | 适用于对自主呼吸障碍或自主呼吸机能不全的成人儿科患者(体重≥3kg)进行有创或无创通气，并可测量呼吸参数，在急救或转运时用于通气支持，胸外按压复苏同步通气功能（CCSV）。 | 1.容控模式至少包含：IPPV、SIMV、SIMV+ASB、S-IPPV。 2.压控模式至少包含：CPAP、CPAP+ASB、PCV、aPCV（触发窗可调）、BiLevel、BiLevel+ASB。 3.双控模式至少包含：PRVC+ASB。 4.具备RSI（快速序贯诱导插管）功能及心肺复苏同步肺保持及同步通气功能CCSV。 5.配备CPR模式，包括30:2和连续按压模式，以及按压同步通气功能CCSV切换 6.主机重量≤3千克，便于携带。 7.充满电的新电池工作时间≥10小时。 | 设备主机及其必要配件（运载平台、电池、呼吸管路、面罩、充电电源、减压阀、氧源快速接头、氧瓶（2L）
外四科 | 呼吸机 | 1 | 台 | 150000 | 150000 | 适用于重症患者通气支持，多模式结合实现个体化精准治疗。可多设备协同，支持人机不同步问题识别处理与脱机早筛，辅助医生决策。 | 需具备V-A/C、P-A/C、SIMV、PSV、APRV、PRVC 等通气模式，含内置电源可支持转运。配备双加热加温加湿底座，能调节温度和湿度；呼吸力学监测，显示实时气道阻力、肺顺应性及自主呼吸状态，搭配动态短趋势图。 | 设备主机及其必要配件（内置电源可支持转运）
重症医学科 | 呼吸机 | 3 | 台 | 400000 | 1200000 | 适用于重症患者通气支持，多模式结合实现个体化精准治疗。满足常规机械通气的需求，可自动进行计算并精准监测呼吸力学参数，且操作简便易行；在一定范围内能够满足智能闭环机械通气的管理要求；配备有EIT模块，可实现EIT功能的集成。 | 1. 触发反应灵敏，具备漏气补偿功能，最大气流量可满足实际需求。 2. 能够实现闭环体外膜肺氧合（ECMO） - 机械通气的管理，配置二氧化碳（CO₂）监测装置，可同时对病人及ECMO膜肺的CO₂进行监测，能有效指导ECMO的血液与气体流量以及呼吸机参数的设置，更及时地掌握患者心肺功能状况。 3. 可集成电阻抗断层成像（EIT）功能，利于数据的回顾与分析。 4. 可开展呼吸力学监测。 5. 具备一体化雾化功能。 6. 便于进行消毒管理。 7. 提供数据端口。 | 设备主机及其必要配件，数据接口对接
供应室 | 减压沸腾清洗机 | 1 | 台 | 480000 | 480000 | 适用于管腔、结构复杂医疗器械的全自动清洗与消毒，集成清洗、消毒、干燥一体化作业。清洗管腔时无需连接灌流管，通过液相脉冲‌和‌气相脉冲‌两个阶段冲刷器械的缝隙和管腔内部。 | 1.规格参数：工作室容积≥97L，清洗槽尺寸深 ≥650×宽300×高500mm，外形尺寸深≤870× 宽950×高2000mm，设备重量≤500KG。 2.运行性能：清洗温度范围常温～100℃，清洗时间40～75分钟（不同清洗模式），干燥时间20～40分钟（不同器械材质及数量），采用鼓风循环 + 真空双重干燥方式。酶液、碱液配置比例可调，抽吸精准。 3.结构要求：立式上下结构，设备材料外壳为SUS304不锈钢，内胆为SUS316不锈钢。 控制与系统：彩色触摸屏 + PLC 自动控制器（支持程序升级）、电加热装置、真空电磁阀 + 真空泵 + 抽气冷凝系统 + 进气过滤系统组成的真空系统、智能热交换系统。 辅助配件：≥10个清洗篮筐。 4.档案管理：可显示工作工况曲线，能保留历史清洗记录可查询，满足追溯需求。 5.酶液、碱液等耗材不限定品牌。打印单可长期保存。 | 设备主机及必要配件， 彩色触摸屏 PLC 自动控制器（支持程序升级） 电加热装置 真空电磁阀 真空泵 抽气冷凝系统 进气过滤系统组成的真空系统 智能热交换系统 清洗篮筐。
供应室 | 自动清洗消毒机 | 2 | 台 | 600000 | 1200000 | 适用于对手术器械、麻醉呼吸管道、换药碗、导管、呼吸气囊等进行清洗、消毒和干燥。 | 1.腔体容积；≥350升/台。外形尺寸 (宽×高×深mm)：≤1100x2050x800mm。装载高度：距地≤790mm。 2.装载量： 一次循环可清洗的器械托盘数量：≥10个，器械托盘尺寸≥：585x285x65mm，每个托盘容积≥：10L 3.清洗时间：快速手术器械清洗程序全程（包括干燥时间）≤35分钟，无需额外添置加热水箱。加热方式：蒸汽或电加热可选。 4.清洗消毒程序：≥8个可调循环和3个自编程序。工作流程：预清洗、清洗（加酶）、漂洗（上油）、干燥。 5.清洗泵输出功率根据不同程序自动调节：清洗碗、盆类器械时水压为低水压：循环泵输出功率≤1.5kw，流量≤360L/min。清洗手术器械时水压为高水压：循环泵输出功率≥4.5kw，流量≥850L/min。 6.结构要求：内腔材质：304或以上耐酸、耐碱、耐腐蚀不锈钢。装卸载侧末端各配有一个大型全彩色触摸操作屏，可用屏颜色和倒计时显示工作阶段和剩余时间。 信息接口预留：有USB接口、局域网网线接口。 污水排放冷却功能：污水排放温度不高于60°C。 清洗装载架通用性：清洗装载架可与科室现有清洗消毒机适配。 7.酶液、碱液等耗材不限定品牌。打印单可长期保存。 | 设备主机及必要配件， 每台清洗消毒机主机至少配置以下附件： 装卸载推车：2辆 两层器械架：1个 三层器械架：1个 四层器械架：1个 器械托盘：20个
神经内科·康复科 | 冲击波治疗仪 | 1 | 台 | 480000 | 480000 | 适用于运动损伤康复治疗、慢性肌骨损伤等病症康复治疗需求，如肌筋膜疼痛综合征、手指腱鞘炎、非特异性肩颈痛、足底筋膜炎、腕管综合征、偏瘫肩疼痛综合征等。 | 1. 需具备发散式冲击波治疗、振动治治疗，双通道设计，独立双组件结构，可满足冲击波与高频振动按摩结合治疗，冲击波产生形式：气压弹道式 2. 具备能量递增技术，治疗期间逐渐增加冲击波能力，便于寻求患者最佳耐受强度和治疗效果，具备舒适模式，治疗可从机器最低强度（0.3Bar）逐步增加到目标强度，便于患者适应治疗强度，减少不适感，能量穿透深度：可选≥60mm，震动传导子直径选择范围：≥10mm-40mm。 3. 冲击波传导子直径选择范围：≥6mm-35mm，手柄需支持舒适模式，可能量递增治疗。 4. 材质要求：不锈钢、陶瓷、钛合金和软性材质等，根据不同的治疗部位或病症，可以选择不同的传导子。 5. 内置临床治疗处方库，≥80个，内置使用指导，需包含彩色人体解剖图库、患者体位提示、治疗手柄握持方式等，提供患者信息存储功能，包换治疗信息、疼痛信息等。 | 设备主机及必要配件（含筋膜套装导子、脊柱套装导子）
妇产科 | 高频电刀系统 | 1 | 台 | 99000 | 99000 | 适用于术中对人体组织的切割与凝血；在生理盐水环境下可使用等离子模式。 | 需具备单极电切电凝功能、双极电凝功能，能升级氩气刀功能，升级后氩气电凝具有：强力电凝模式，电凝深度可调控使手术方式更灵活。多种智能调节技术：电压调节、电弧调节、输出调节等。具有自动切割控制功能，可根据组织需要及时输出功率。 多智能化工作模式： 电切具有自动电切、无血电切、高能电切模式；电凝具有快速电凝、柔和电凝、喷射电凝、强力电凝模式等。 | 高频电刀模块、高频 连线、脚踏、负极板导线、一次性负极板