## Sheet1
中山市中医院医疗设备预算调研汇总
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 设备数量 （台/套） | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 项目需求 | 规格型号 | 报价 （万元） | 保修 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话
1 | 医学影像科 MRI室 | 磁共振成像系统 （MR） | 1 | 2000 | 2000 | 1.梯度系统≥80mT/m，200T/m/s； 2.具备AI深度学习技术； 3.快速扫描技术（压缩感知、AI重建）； 4.无需造影剂全身血管及冠脉成像，高分辨率解剖成像； 5.高清弥散成像； 6.大孔径（≥70mm）； 7.提供多核扫描； 8.含高压注射器、检测门、无磁转运床等。
2 | 医学影像科 CT室 | 螺旋CT | 1 | 2000 | 2000 | 探测器：双源双探测器/双探测器/宽体探测器能谱功能：具有能谱功能，可实现物质成分定量定性分析，支持全身能谱成像 应用：自由心律冠脉CTA、肿瘤筛查、血管斑块性质鉴别、痛风诊断、结石成分分析等
3 | 介入手术室 | 医用血管造影X射线系统（DSA） | 1 | 1000 | 1000 | 主要用于心血管、神经血管及外周血管的介入诊断与治疗。特别针对主动脉夹层、动脉瘤等急重症血管疾病的造影、支架植入、栓塞等手术，需具备高清实时成像、快速图像处理及低剂量辐射性能。 1. 抗干扰性能强： 2. 高度灵活的操作系统： 3. 造影视野范围大： 4. 高清低剂量成像： 5. 智能化工作流程：支持一键式体位记忆、自动跟踪造影、三维重建融合等功能，提升手术精准度和操作便捷性。
4 | 超声科 | 彩色超声诊断仪 （全身综合） | 4 | 200 | 800 | 需符合全身超声高端应用，图像质量好，操作智能。具备超声造影及分析软件。具备应变和剪切波弹性成像。
|  | 彩色超声诊断仪 （全身偏心血管） |  |  |  | 符合全身超声高端应用，在心血管方向应用好，图像质量好，操作智能，具有心血管方向应用优势，具备超声造影及分析软件。
|  | 彩色超声诊断仪 （全身综合介入） |  |  |  | 符合全身超声高端应用，在综合介入方向应用好，图像质量好，配备穿刺架。
|  | 彩色超声诊断仪 （肌骨方向） |  |  |  | 需符合全身超声高端应用，图像质量好，操作智能。具备超声造影及分析软件。浅表探头需具备应变和剪切波弹性成像。
5 | 超声科 | 彩色超声诊断仪 （全身综合） | 2 | 150 | 300 | 需符合全身超声综合应用方向，图像质量好，操作智能。
6 | X光室 | 乳腺机 | 1 | 300 | 300 | ‌适用于乳腺癌、乳腺增生等疾病筛查和诊断。可在钼靶图像引导下精准定位病灶并进行穿刺活检。需具备‌自动曝光控制系统‌和‌OPCOMP智能压迫系统‌，能根据乳腺特征自动优化参数，在保证图像质量的同时‌显著降低辐射剂量并提升舒适度‌。且支持三维断层扫描，可对致密型乳腺进行更清晰的成像。 1.图像质量高‌：能清晰显示0.1mm以下的微钙化灶。 ‌2.辐射剂量低‌：比传统设备低‌40%-60%‌。 ‌3.操作便捷‌：自动化功能提升检查效率和患者体验。
7 | X光室 | 数字胃肠机 | 1 | 250 | 250 | 用于胃肠道、食管钡透、钡灌肠等造影检查。 球管‌：最大管电压≥150KV，最大管电流≥1000mA，焦点功率大焦点≥100kW，小焦点≥40kW，阳极热容量≥600KHU，旋转阳极速度≥9700rpm。 ‌X线发生系统‌：发生器标称功率≥80千瓦，摄影管电流范围≥10-1000mA，采用高频变频（频率≥400kHz），脉冲透视管电流范围≥5-20mA。 ‌数字动态平板探测器‌：支持DR摄影及动态图像采集功能。 ‌软件功能‌：具备自动曝光控制（AEC）、DAP辐射剂量监控功能，操作界面具有系统故障自我诊断功能，摄影条件全自动控。
8 | X光室 | 数字化X摄像系统(DR) | 3 | 180 | 540 | 适用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构(三维运动x轴、y轴、z轴)，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄。 1.高压发生器功率≥80kW，焦点≤0.6/1.2mm，两块无线平板探测器≥17×17英寸，像素尺寸≤140μm，。 2.球管悬吊支架支持电动+手动双模式运动，胸片架和摄影床具备电动调节及在线充电功能。 3.配置主机工作站，内存≥16GB、硬盘≥1TB，支持RIS/HIS集成及DICOM3.0标准，具备图像预览、测量、标注等后处理功能。 4.具备全自动长骨拼接功能。
9 | 外二科、外三科 | 3D4K荧光腹腔镜 | 1 | 320 | 320 | 4K3D荧光胸腔镜：用于外科手术复杂病变的精准定位和细微结构的清晰显示。3D 荧光胸腔镜可通过荧光成像，清晰显示病变组织与周围正常组织的界限，有助于提高手术切除的彻底性，减少术后复发率，更好地满足临床手术需求。（ 3D 荧光胸腔镜主机、不同规格胸腔镜镜头、 荧光激发装置、 图像显示及处理系统、 手术器械适配接口等）。
10 | 内二科 | 电子胃肠镜（1主机3胃镜3肠镜） | 2 | 290 | 580 | 高清电子胃肠镜系统：图像处理器1台，冷光源1台，高清胃镜3条，高清肠镜3条，水泵1台，气泵1台，台车1台，显示器1台。 电子胃镜 1.采用CMOS传感器，具备2mm近焦观察功能。 2.视野角：≤140°。 3.先端部直径（插入部）：≤9.8mm，软性部直径（插入部）：≤9.8mm，最小钳道内径：≥3.2mm。 4.可接同品牌超声微探头。 电子肠镜 1.采用CMOS传感器，具备2mm近焦观察功能。 2.先端部直径（插入部）：≤12.0mm，软性部直径（插入部）：≤12.0mm，最小钳道内径：≥3.8mm。 3.可接同品牌超声微探头。
11 | 消毒供应中心 | 灭菌器 | 2 | 130 | 260 | 灭菌室容积≥1400升。外罩尺寸≤1700*1945*2650（宽*高*深mm），夹层及内室材质为316L不锈钢。腔体厚度≥7.5mm。温度监测传感器：≥3套。设备进出两侧具备同样≥8″彩色液晶触摸屏，双门、互锁。免费开放信息化端口连接追溯系统，可自定义灭菌程序。符合GB150 《压力容器》、《固定式压力容器安全技术监察规程》、 GB8599 《大型蒸汽灭菌器-自动控制型》或者进口设备国际相关规范要求。
12 | 中心药房 | 全自动片剂摆药机 | 1 | 150 | 150 | 基本要求：单机机储药品种类≥400种，非机储药品种类≥64种；与医院HIS系统无缝连接，支持中文操作及条码识别；最高分包速度≥60包/分，具备自动纠错、防污染设计及独立抽屉式储药（≥25个）。 储药与药盒设计：机储药采用抽屉式锁定结构，支持批量装填（至少64个药盒）及单元化维修；药盒全透明、防潮防紫外线，可联组使用，智能药盒能自动识别药品信息且更换免费。 操作与外摆药功能：液晶触摸屏中文操作界面，预警图文显示；外摆药槽自动弹出，支持多病人处方集中添加，通过打印信息辅助药师操作。 包装与打印系统：环保可降解包药纸，覆膜印字易撕开，药袋信息可自定义；图形打印技术支持内容自由编辑，字迹清晰、墨带更换方便。 库存与系统功能：自动清点药品数量，提供用量查询和库存报表；具备药品信息管理、最低药量预警、开机自检、缺药/耗材报警及拆零分包统计功能，数据永久保存便于查询。
13 | 手术室 | 移动C臂X光机 | 2 | 150 | 300 | 1、一体化整体设计。 2、最大输出功率 ≤2.5kW，最大KV值≥110KV，最大mA值≥25mA 3、双焦点设计 4、探测器尺寸≥21cm*21cm，图像采集最大像素矩阵≥1.5k x 1.5k， 5、平板显示器≥27英寸，显示器分辨率高。 6、控制界面要求具备液晶触摸屏 ，并支持多点触控操作 7、垂直升降电动≥45cm，左右摆角≥±12.5°，C臂旋转角度≥±200°。 8、C臂轨道内运动角度≥150°，C臂轨道内过伸角度≥55°，C臂最低水平位投照高度≤100cm。