中山市中医院院内评审采购文件

项目编号：2026ZYY-HW-CG008

采购项目名称：中山市中医院软式内镜清洗消毒系统（清洗消毒槽）采购项目

发布日期：2026年4月30日

中山市中医院院内评审采购文件目录

一、响应供应商资格

二、响应文件要求

三、采购项目需求内容

四、评审办法

五、项目疑问或投诉

六、合同文本

七、响应文件格式

格式一：法定代表人证明书

格式二：法定代表人授权书

格式三：报价表

格式四：技术需求响应表

格式五：商务条款响应表

格式六：采购供应商资格信用承诺函

格式七：无串通响应等违法违规行为承诺书

格式八：无违法违纪行为承诺书

格式九：业绩情况一览表

一、响应供应商资格

（一）响应供应商资格要求

1.参考《政府采购法》第二十二条规定，响应供应商须具备的条件及提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《采购供应商资格信用承诺函》，或提供响应截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。若响应供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《采购供应商资格信用承诺函》，或提供响应截止日前3年内任意1年度的财务报告或基本开户银行出具的资信证明。若响应供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

（4）供应商须无串通响应行为：单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）响应。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。按采购文件要求提供《无串通响应等违法违规行为承诺书》

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《采购供应商资格信用承诺函》，或提供响应截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。若响应供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。（《采购供应商资格信用承诺函》，模板参考本采购文件七、响应文件格式 格式六） |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《采购供应商资格信用承诺函》，或提供响应截止日前3年内任意1年度的财务报告或基本开户银行出具的资信证明。若响应供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。（《采购供应商资格信用承诺函》，模板参考本采购文件七、响应文件格式 格式六） |
|  | 供应商须无串通响应行为 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）响应。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目响应。（填写《无串通响应等违法违规行为承诺书》，模板参考本采购文件七、响应文件格式 格式七） |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）（填写《无违法违纪行为承诺书》，模板参考本采购文件七、响应文件格式 格式八） |
|  | 本项目的特定资格要求 | 如响应人属于所投医疗器械的制造商时，提供《医疗器械生产许可证》（适用第二类、第三类医疗器械）或《医疗器械生产备案凭证》（适用第一类医疗器械）。响应人所投医疗器械适用第一类医疗器械时，《医疗器械生产备案凭证》可在响应时承诺：中标后，按法定合同签订时限前可取得《医疗器械生产备案凭证》）；若响应人不属于所投医疗器械的制造商时，提供《医疗器械经营许可证》或《食品药品经营许可证》（适用第三类医疗器械）或《医疗器械经营备案凭证》（适用第二类医疗器械）。响应人所投医疗器械适用第二类医疗器械时，《医疗器械经营备案凭证》可在响应时承诺：中标后，按法定合同签订时限前可取得《医疗器械经营备案凭证》）。（如国家另有规定，则适用其规定） |

（二）符合性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件格式 | 按采购文件格式规定盖章和签署。 |
| 2 | 响应报价 | 报价形式及报价要求是否符合采购文件要求 |
| 3 | “★”条款响应 | 标注★号条款响应情况（如适用） |
| 4 | 需求响应 | 如实响应“用户需求书”要求 |
| 5 | 其他 | 无采购文件或法规明确规定可以废标的其他情形 |

二、响应文件要求

| 序号 | 响应文件内容（包括但不限于以下内容） |
| --- | --- |
| 1 | 首页及文件目录（模板见附件：见采购公告附件） |
| 2 | 项目报价单、配置清单（参考见六、响应文件格式 格式三：报价表填写） |
| 3 | 产品彩页及介绍、货物规格、参数、材质等 |
| 4 | 供应商的介绍（综合实力），全套证件资料（包括医疗设备经营（生产）许可证、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证或医疗器械备案证、医疗器械注册登记表等），信用中国等 |
| 5 | 《采购需求响应表》（参考六、响应文件格式 格式四：采购需求响应表填写） |
| 6 | 《商务需求响应表》（参考六、响应文件格式 格式五：商务条款响应表填写） |
| 7 | 项目组织实施方案：包括设备采购、设备供货时间、安装调试方案、项目验收方案、人员安排、项目培训等。 |
| 8 | 售后服务方案、承诺书。 |
| 9 | 法定代表人授权委托书（如非法定代表人须出具法定代表人授权委托书） |
| 10 | 截至报名参加评审近三年内供应商承接的同类项目业绩（显示有成交价的合同复印件并加盖公章，业绩时间以合同签订时间为准） |
| 11 | 2025年至今任意1个月编制的财务报表或银行出具的资信证明材料复印件；（可参考六、响应文件格式 格式六《采购供应商资格信用承诺函》填写） 【注：若供应商同时提供《采购供应商资格信用承诺函》和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。】 |
| 12 | 2025年至今任意1个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供的相应文件证明其依法免税；（参考六、响应文件格式 格式六《采购供应商资格信用承诺函》填写） 【注：若供应商同时提供《采购供应商资格信用承诺函》和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。】 |
| 13 | 2025年至今任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；（参考六、响应文件格式 格式六《采购供应商资格信用承诺函》填写） 【注：若供应商同时提供《采购供应商资格信用承诺函》和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。】 |
| 14 | 出具《无围标、串标行为承诺书》、《无重大违法违纪行为承诺书》。（参考六、响应文件格式 格式七、格式八） |
| 15 | 针对本项目“★”号条款和非“★”号条款进行响应。 【注：打“★”号条款为实质性条款，若未进行响应或有任何一条负偏离或不满足则导致本项目响应无效。若本项目非“★”号条款提及需提供承诺函的须提供相关承诺函。】 |

（四）响应文件准备

1.报名截止后，采购人会根据报名情况及时组织院内评审会议。

2.会议前，响应供应商应严格按上表要求准备纸质响应文件，按顺序装订成册，一式六份（一正五副，正本加盖公章），密封，在现场提供给专家审阅。

（五）资料递交时间及地点

报名截止时间：2026年5月1日至2026年5月6日17：30

提交文件截止时间：2026年5月8日09：30

递交地点：中山市西区康欣路3号中山市中医院行政楼5楼508采购采购办公室

注：响应供应商需按照规定时间前准时送达资料。如因故临时不能参加，请及时告知采购人。无故缺席者将被记入我院供应商不良信用档案。

三、采购项目需求内容

预算金额：300,000.00元

数量：2套

采购单位：中山市中医院

一、技术要求
1、整体设计必须符合卫生部《软式内镜清洗消毒技术规范》WS507-2016版的要求。

▲2、内镜洗消主体耐腐蚀，由洗消槽、干燥台、柜体、背板等组成，洗消槽、背板均使用高分子聚甲基丙烯酸甲酯板一次压铸成型，表面平整光滑；耐酸碱腐蚀，可通过常用消毒剂：戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸、酸性氧化电位水及强碱性NaOH等化学溶液的耐腐蚀测试，持续浸泡720小时无可视变化(提供符合YY/T0992-2023《内镜清洗工作站》关于材料规定的第三方检测机构出具的耐上述化学溶液的腐蚀测试CMA检测报告附报告真伪查询截图）。

3、洗消槽、干燥台机械应力：洗消槽、干燥台的机械拉伸强度≥125MPa，弯曲强度≥140MPa，断裂伸长率≤3%，断裂强度≥45MPa，压缩强度≥520MPa,最大承重≥180KG。（提供符合YY/T0992-2023《内镜清洗工作站》关于材料规定的第三方检测机构出具的机械应力CMA检测报告附报告真伪查询截图）。

4、内镜清洗槽设计规格：单方槽≥580mm×750mm；双方槽≥1100mm×750mm,干燥台≥1000mm×750mm、1500mm×750mm、1800mm×750mm（可根据实际场地需求定制）。

5、清洗消毒槽柜体：柜体框架采用 SUS304 不锈钢材质，底部放置PVC底板，可有效防止因潮湿或溅水而引起的变形现象发生。柜门采用彩色钢化玻璃,防水溅且不易破裂。

6、浸泡槽盖：采用高透明PVC防弹材料吸塑成形。配有不同颜色的双手柄，区别污染和洁净，可清晰看到洗消、浸泡的状况。

7、自动电子水源开关：自动控制工作站供水水源的开/关，有效防止无人看管下渗水、漏水现象的发生。

8、高压水枪和高压气枪：主体均采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。配混合型、深锥型、尖嘴型、硅胶盖口型、粗堵型、短锥型、花洒型、细堵口型快接式喷嘴。（附彩页说明）

▲9、空气过滤器：机器内置≤0.2μm孔径高效空气过滤器，对≥0.2µm的微粒滤除率至少为99.9%，自带放水阀门。（提供符合YY/T0992-2023《内镜清洗工作站》国家标准的空气过滤器效果CMA检测报告,附国家卫监委官网检测报告查询截图）。

10、不锈钢专用水龙头：主体采用USU304不锈钢材质，360度旋转式设计，表面镀烙防锈处理，抗磨损，耐酸碱。

11、医用无油空气压缩机：采用无油活塞式设计，压力可在2Mpa-0.8Mpa之间调节,气罐一次性储气量≥25L，主机产气量≥110L/min。配双汽水分离器，可将气体中含有的水分有效分离，出气接口≥2个。

▲12、水质处理器：采用ABS材质10英寸双筒过滤器，两个过滤筒使用一体化模具一次性成型，中间无任何连接件接缝，防止因管件连接造成渗水，过滤器配10英寸蓝色银离子抑菌滤芯，可有效去除水中的杂质，抑制细菌生长，过滤精度≦5μm。（提供双筒过滤器和银离子滤芯厂家彩页及说明，提供银离子滤芯第三方检测机构出具的抑菌测试报告附真伪查询截图）

▲13、酶液/消毒液管道循环灌流装置：酶液/消毒液管道循环灌流装置为非外挂式，主机与控制部分分离设计。平板玻璃触摸开关，蓝色液晶显示屏，可分别控制注液与注气。注液时间可控范围≦99分钟，注气时间可控范围≦99秒,灌液途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注液。电压24V，循环水量1.7L/min，最大压力0.42MPa，注气压力≦0.5 Mpa。

14、水汽灌流装置：主机与控制部分分离设计，平板玻璃触摸开关，蓝色液晶显示屏，可分别控制注水与注气。采用流动水灌流，注水时间≦99分钟，注气时间可≦99秒。电压24V，注水量5.0L/min，最大压力0.42MPa，注气压力≦0.5 Mpa。

15、全管道灌流器：配有可与市场主流品牌的送水/送气管道、活检/吸引管道、水瓶插口相连接的接口组件。一次连接，无需再次拔插。

16、灌流器快接插头：配有与管道灌流器相匹配的快速接头，洗消过程中只需连接快速接头，无需将全管道灌流器拆卸，方便快捷。

17、手套盒：非金属喷漆，原材料为塑料制成，具有抽拉门，可放置大、中、小各种不同的手套盒。

18、纱布盒：非金属喷漆，材质为亚克力制成，可放置10cm×10cm纱布块不少于20块。

19、内镜清洗消毒追溯系统：

▲1)采用≥10寸智能Pad做为控制端，Android操作系统，数据服务主机需嵌入内镜清洗消毒工作站背板内，具有全触摸操作高清显示屏。（提供可显示操作系统标识的开机界面照片）

▲2)全部流程只需刷卡，无鼠标、无键盘、无电脑等外接附属设施，无需洗消人员人工录入相关信息。

3)系统采用RJ45+WIFI的星形网络布线，控制端、服务端、刷卡端无安装距离限制，数据传输快，稳定无干扰，同时独立的局域网络环境，对医院网络无影响，可根据业务需要接入或屏蔽医院网络。

▲4)系统使用中，清洗数据均通过无线WIFI实时上传至智能控制端pad。软件内容包含a)内镜信息b)操作人员c)操作流程起止时间d)病人姓名等信息（在响应文件中提供产品说明书相关页或产品注册证相关页或技术白皮书相关页或产品彩页相关页或功能界面截图或实物图片或检测报告相关页等证明资料，需要加盖响应人或制造商公章）。

5)系统可以支持智能PAD、智能显示器、电视等用作控制和显示设备，并且不限制各种设备的使用数量。

▲6)控制端可在内镜清洗工作站背板任意位置放置，可与内镜清洗工作站分离手持操作。实现全网共享，多屏、多方向实时洗消信息显示，可以实现跨房间的远程监看。（在响应文件中提供产品说明书相关页或产品注册证相关页或技术白皮书相关页或产品彩页相关页或功能界面截图或实物图片或检测报告相关页等证明资料，需要加盖响应人或制造商公章）

7)设备每屏可一次显示≥5条实时清洗数据，清洗记录超过两页可自动翻页显示，可记录包括初洗、清洗、漂洗、消毒、末洗、结束等各个步骤的实时使用时间及总用时。

8)自带流程管控功能，对洗消流程错误进行语音提示，洗消时间未达到预设时间时强行进行下一步，系统将语音提示，并且不记录错误流程，以保证记录的正确性。

9)通过医院PACS系统与诊疗间的内镜图文工作站相连接，并与检查患者进行绑定，需在内镜图文报告中生成洗消数据，保存并打印在内镜图文报告上。使患者对所做内镜的洗消流程、消毒效果知情，需图文工作站对接。也可院方提供检查患者信息接口，追溯系统对接患者信息。（提供带洗消数据的内镜图文报告图片）。

▲10)软件具有内镜库存和维修管理功能，可追踪内镜库存数量，维修内镜数量、内镜损坏部位、维修金额、维修经手人、出入库时间等各项信息。（提供包含全部内容的实物界面照片）

11)在不开放端口的情况下可与医院任意品牌洗消机连接，实时追溯洗消机的清洗过程并无线上传至主控制屏在线显示。

12)可通过无线网络将实时清洗消毒界面上传至大屏幕云显示屏，便于参观演示、教学观察。

13)通过医院PACS系统对内镜清洗消毒后的数据进行识别、采集、整理、分析，形成数据包，并与所要检查的病人进行绑定，并在内镜图文报告中生成消毒数据，保存并打印在内镜图文报告中，使病人对所做内镜的消毒程序、消毒时间、消毒效果知情，可进行任一周期的内消毒数据统计分析、汇总，便于对内镜消毒效果进行评价。

▲14)具有消毒液监测记录功能。可记录消毒液的检测时间、更换时间、检测人员、是否合格、并将每次检测的消毒液检测试纸颜色变化结果通过拍照自动保存至系统，可以供院感部门随时随地追溯查询。可使用智能Pad控制端或任意手机扫系统二维码进入操作界面完成此功能。（提供此功能二维码供评标时现场扫码进入显示上述内容的动态可操作界面）

15)软件具备内镜测漏数据管理系统，可电子记录测漏人员、测漏时间、内镜类型、内镜编号、泄露位置等信息。（提供包含全部内容的实物界面照片）

16)软件具备非第三方数据备份功能（提供追溯软件自带的备份功能界面图片）。

17)可使用手机下载追溯APP，APP应显示实时洗消界面并与PAD控制端显示同步、APP软件所有功能界面与主机功能界面应一致。（提供手机APP实时洗消界面和PAD控制端实时洗消界面一致的对比实景照片）

二、配置清单

1.清洗槽4个、漂洗2槽、终末2槽、消毒槽4个；

2.酶液/消毒液灌洗8套

3.水汽灌注装置4套

4.水枪4把

5.气枪5把

6.照明灯12个；

7.水龙头12个；

8.空压机1个（配3个接头，配酒精和气体自动灌流接口）；

9.干燥台1个；

10.高清触摸IPAD控制端1个；

11.信息追溯系统 1套；

12.酶液自动供给系统4套；

13.酒精灌注装置2套；

14.多联式吹干装置2套，每套3个接口。

三、主要商务要求

1.标的提供的时间：中标后30天内凭中标通知书签订合同，签订合同中标人在收到采购人提出送货和安装要求后，60天内完成送货，货物送达后30天内完成安装调试。

2.标的提供的地点：中山市中医院使用科室

3.响应有效期：从提交响应（响应）文件的截止之日起90日历天。

4.付款方式：合同设备安装、培训完成并验收合格后，中标人须提供合同、验收报告、有效发票给采购人，采购人收到后于60天内支付合同总额的100%。

5.履约保证金：不收取。

6.验收要求：

6.1验收方式：由采购人组织的项目验收小组进行验收，中标人负责合同项下的设备安装调试，一切费用由中标人负责。

6.2验收程序、验收时间、验收内容：中标人安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。中标人将所供设备运送至交货地点，采购人、中标人双方共同拆箱，中标人合同设备安装调试完成并移交所有资料文档后进行验收，由采购人负责验收，中标人应向采购人提供全套的材料/设备配置清单及检验产品合格证、使用说明书及其它技术资料。设备验收合格后，采购人、中标人双方共同签署相关验收资料。

6.3验收标准：验收按国家有关的标准规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人、中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担，验收期限相应后延。

6.4其他验收要求：如在验收中发现设备达不到验收标准或合同及合同相关技术文件规定，中标人应及时安排更换，以保证合同设备安装调试的成功完成,使设备最终达到合同或合同相关技术文件中规定的性能和要求。更换的相关费用由中标人承担并承担由此造成的一切损失。合同设备从验收合格次日起一个月内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，由中标人予以整机调换。如中标人没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由中标人自行承担。

7.报价要求：

7.1报价需包括但不限于完成合同约定所需的人工费、差旅（交通、住宿）费、餐费、专家费、保险、管理费、利润、税金，以及所有需要向第三方支付的版权费、专利费等在内的所有费用。供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的报价中而不予支付。

7.2涉及专机专用耗材、试剂、易损件等需填列报价，且承诺至少在质保期内按此价格执行。若响应人所投产品不涉及专机专用耗材、试剂、易损件等，提供不涉及专机专用耗材、试剂及易损件的声明函。

7.3报价须注明该产品产地。

8.保修期及售后服务要求：

8.1设备整机保修期不少于两年，保修期内每年至少巡检两次，最后一次安排在出保前两个月内完成，保修期内设备发生故障时，中标人在接到采购人的故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。

8.2有培训计划，确保至少两名以上操作人员熟练掌握使用设备。

★9.所投报的医疗器械应当是具备对应备案凭证或医疗器械注册证的产品，提供有效证明材料复印件。

10.响应人须承诺，本项目所投设备生产日期在采购公告发布日期前一年内或采购公告发布日期后生产。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。

11.如设备需连接医院信息业务管理系统(如HIS系统等),响应人需协助采购人完成设备连接医院信息系统的工作，确保设备能够正常接入，保证在正常使用设备情况下不影响医院信息系统运作，承担对接所产生的所有费用均包含在响应报价内。

12.如设备系统升级，需为所有软件提供升级和版本更换，产生的所有费用均包含在响应报价内。

四、评审办法

（一）本次采购活动采用综合评分法，技术商务分占70%，价格分占30%。根据各供应商的技术商务、价格得分，计算出各家综合得分，按综合得分由高到低的原则进行排序，推荐综合得分最高的供应商为成交供应商。

（二）评审标准

商务技术评分表

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 8 | 对采购文件采购需求书中商务要求各条款的响应程度： 响应文件的内容完全响应采购文件商务要求，且响应文件编制逻辑清晰的，得8分； 响应文件的内容基本响应采购文件的商务要求，且响应文件编制逻辑较清晰的，得4分； 响应文件大部分响应采购文件的商务要求的，且响应文件编制一般的，得1分； 响应文件较少部分能响应采购文件的，得0分。 |
| 2 | 同类项目业绩 | 4 | 评审专家应根据响应人提供的《业绩情况一览表》进行评审： 响应人每提供一份有效同类业绩证明文件得1分，同项目的不同证明文件不重复计分，最高4分。(以响应人提供的2022年1月1日以来本项目同类产品的合同或验收报告中任何一个证明文件为准。) |
| 3 | 售后服务安排 | 8 | 《售后服务承诺书》或售后服务安排相关文件(须加盖售后服务企业及响应企业公章，且须注明详细服务年限)，由评委对各响应供应商的提供的售后服务内容:质保期满足或优于采购需求要求、维护保养方案完善具体，各阶段服务计划最详尽，得8分； 质保期较长、维护保养方案比较完善具体，各阶段服务计划比较详尽，得4分； 质保期较短、维护保养方案一般完善具体，各阶段服务计划一般详尽，得1分； 没有提供《售后服务承诺书》或售后服务安排相关文件的得0分。 |
| 4 | 一般参数响应程度 | 12 | 响应供应商对采购文件“第二部分 采购需求”中“一、技术要求”一般参数响应程度完全响应或优于采购需求的得12分；存在负偏离项时，每项扣0.5分，本评分项最低得0分，则本项得分=12-0.5*一般参数负偏离总数。 每条二级序号下所有内容均以一处计算，如“1.；3）”为一处计算。 [响应供应商须按采购文件采购需求注明的要求提供相关佐证材料，否则评审委员会有权视相应技术参数响应不符合采购要求（厂家的技术白皮书或其它证明文件为英文版时，请同时提供中文版）] 注：本评审项“一般参数”项数共24项。 |
| 5 | 重要条款“▲”标识响应程度 | 20 | 响应供应商对采购文件“第二部分 采购需求”中“一、技术要求”注明的“▲”标识条款的满足情况进行逐条响应，完全满足的得20分，每负偏离1项扣2分，扣完为止。 [响应供应商须按采购文件采购需求注明的要求提供相关佐证材料，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合采购要求（厂家的技术白皮书或其它证明文件为英文版时，请同时提供中文版）] 注：本评审项“重要条款“▲”标识”项数共10项。 |
| 6 | 所投货物配置、选型及供货能力 | 9 | 响应供应商所投货物配置、选型及性能完全满足用户需求且有相关证明材料证明，供货及时，能有稳定供货渠道的得9分； 所投货物配置、选型、性能及供货能力基本满足用户需求，但存在不足的得6分； 所投货物配置、选型及供货能力基本不满足用户需求的得3分； 所投货物配置、选型及供货能力极差的得0分。 （提供设备配置清单或体现供货能力的相关证明材料，如相关认证、技术说明书或有效检验报告等证明材料，不按要求提供不得分） |
| 7 | 安装、调试能力 | 9 | 根据响应供应商针对本项目设备采购、安装调试能力服务进行评审： - 安装、调试方案完善具体详尽清晰、供货及时，能完全满足采购需求及项目实施要求的，得9分； - 安装、调试方案较具体、可行，供货能力基本满足采购需求及项目实施要求的，得6分； - 安装、调试方案内容较简单或不齐全、供货能力差，对采购需求的响应一般的得3分； - 安装、调试方案内容较差、无针对性、供货能力无法满足采购需求的，得0分。 |
| 合计 |  | 70 | 得分总计：70 |

价格评分表

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格得分 | 30 | 响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×价格分值【注：满足采购文件 要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价。】 |

五、项目疑问或投诉

如果响应供应商对此次采购活动有疑问或投诉，可依法向采购人提出，采购人应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

联系方式：

采购人：中山市中医院

联系人：郑先生

联系电话：0760-89989587

电邮地址：zsszyyzbcgb@126.com

联系地址：中山市西区康欣路3号中山市中医院行政楼5楼508采购采购办公室

六、合同文本

（注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。）

采购合同

中山市中医院软式内镜清洗消毒系统（清洗消毒槽）采购项目合同书

合同编号：

甲方：中山市中医院

乙方：

参考《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及中山市中医院医疗设备          项目采购结果和招响应文件（采购项目编号：     ）的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1.合同标的

1.1乙方应当根据双方招响应的结果，并按照甲方需求提供下列货物。

| 设备名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：¥ 元（人民币 元整） |  |  |  |  |  |  |

注：本合同以人民币进行结算。

1.2上表规定的详细配置内容详见采购结果和招响应文件及配置清单。

1.3本合同金额系固定不变价格，已包含了购买设备的价格及安装、调试、保修、售后服务（备品备件）及将设备运至指定地点所发生的运费、装卸费等设备伴随服务的费用和所需缴纳的一切相关税费。

2.质量和技术要求

2.1乙方保证所提供的设备的技术规格符合招响应采购结果规定的技术规格，设备符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或者行业标准，国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明，及正常报关证明。并提供设备的出厂试测验报告。

2.2乙方提供的设备必须是全新、未拆封且未使用过的原装合格正品（包括零部件），且进货渠道合法。如设备需安装或配置软件，乙方保证相关软件均为正版软件。

2.3乙方提供的设备如有质量问题而发生争议，由甲方指定具备相应资质的权威机构进行质量鉴定。鉴定后设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担。设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

2.4设备不符合质量标准的，乙方必须按时负责调换至合格为止，不能按时调换至合格者，甲方可按《民法典》及本合同的相关规定要求乙方承担迟延交货的责任。

3.交货期限：合同签订后     天内乙方完成交货。

4.履行地点和方式

4.1履行地点：中山市中医院使用科室。

4.2乙方必须按甲方指定的交货地点，按时免费送货上门。

5.运输方式、包装及费用

5.1乙方应当保证其出售的全部设备都按照标准进行包装，以适应于远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，确保货物安全无损地运抵交货地点，且所有费用由乙方负责。

5.2凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

6.设备安装及验收标准、方法

6.1乙方负责合同项下的设备安装调试，一切费用由乙方负责。

6.2乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

6.3乙方将所供设备运送至交货地点，甲乙双方共同拆箱，乙方合同设备安装调试完成并移交所有资料文档后进行验收，由甲方负责验收，乙方应向甲方提供全套的材料/设备配置清单及检验产品合格证、使用说明书及其它技术资料。设备验收合格后，甲乙双方共同签署《医疗设备验收登记表》。

6.4验收按国家有关的标准规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。

6.5如在验收中发现设备达不到验收标准或合同及合同相关技术文件规定，乙方应及时安排更换，以保证合同设备安装调试的成功完成,使设备最终达到合同或合同相关技术文件中规定的性能和要求。更换的相关费用由乙方承担并承担由此造成的一切损失。

6.6合同设备从验收合格次日起一个月内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

6.7如乙方没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由乙方自行承担。

7.培训

7.1乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排，直至甲方技术人员熟练操作为止。

7.2乙方应提供相应的培训计划。

7.3乙方承担所有培训费用。

8.结算方式

8.1结算方式：本合同的每笔款项以人民币电汇方式支付，合同设备到甲方指定地点交付并完成安装，验收合格后，乙方提交以下资料给甲方：（1）合同；（2）验收合格报告；（3）合同设备全额合规发票。甲方60天内支付给乙方合同总价：¥       元（人民币    元整）。

8.2甲方银行账户信息

单位名称：中山市中医院，

纳税人识别号：124420004572653322

地址、电话：中山市西区康欣路3号，0760-89980297

开户行及账号：广发银行中山分行营业部，138021516010003053

8.3乙方银行账户信息

账户名称：

开户银行：

开户账号：

9.保修条款

9.1乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同规定的要求。

9.2合同设备保修期为       年，设备的保修定义为设备的整机全保，保修期起始时间自甲方验收合格之日起计算。保修期出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。保修期内每年至少巡检两次，最后一次安排在出保前两个月内完成。

9.3所有保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。乙方接到通知后，  小时内响应，  小时内提供解决方案及远程指导，  小时内到达现场服务。

9.4乙方提供的保养维修服务标准或者质量不得低于国家有关法律法规规章、“三包”规定、招响应文件的要求以及乙方在应答文件的相关承诺。

10.乙方保证

10.1乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

10.2乙方按甲方的要求做好合同执行进度上的配合工作。

10.3乙方保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，乙方出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如甲方使用该设备构成上述侵权，乙方承担全部相关责任。

10.4乙方保证如合同设备需连接医院信息业务管理系统（如HIS系统等），乙方需免费提供接口，并协助甲方完成设备连接医院信息系统的工作，保证在正常使用设备情况下不影响医院信息系统运作，并且不得额外收取费用。

10.5乙方保证如合同设备系统升级时， （按响应文件等承诺填写）。

11.违约责任

11.1甲方应依合同约定时间内，向乙方支付款项，如甲方未按合同约定付款，经乙方书面催告，超过30日仍未付款的，每拖延一天，乙方可要求甲方以拖欠金额为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）÷年自然日×1.3倍的标准支付违约金。

11.2乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的0.05%的违约金。乙方超过合同约定的交付货物时间30天，则向甲方支付合同金额的5%的违约金。同时甲方有权单方面解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

11.3乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，乙方向甲方支付合同金额10%的违约金。

11.4甲方无正当理由拒收合同设备的，甲方向乙方支付合同金额的10%的违约金。

12.索赔

12.1如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

12.2在合同执行期间，乙方对甲方提出的索赔请求，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

12.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

12.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负责甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

12.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

13.不可抗力

13.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

13.2签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

14.合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

15.争议解决的方法

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余无争议部分。

16.合同组成部分

16.1合同附件、采购文件、响应文件、中标通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

16.2在执行本合同的过程中，经双方签署的文件（包括会议纪要、补充协议等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

16.3除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

17.其他

17.1本合同壹式肆份，具有同等法律效力，甲方执贰份、乙方执壹份，采购代理机构壹份。合同自签字之日起即时生效。

17.2本合同未尽事宜，由双方协商处理。

（以下为签字页，无正文）

甲方：中山市中医院                          乙方：

法定代表人：                                法定代表人：

地址：中山市西区康欣路3号                  地址：

电话：0760-89980318                         电话：

传真：0760-89980318                         传真：

签约日期：  年月日

附件：设备配置清单及耗材价格

附件：

| 货品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |

七、响应文件格式

- 法定代表人证明书

（响应人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位 	职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： 与响应有效期一致。

附：代表人性别： 	年龄：     身份证号码：

注册号码： 		企业类型：

经营范围：

响应人名称（盖章）：                   .

地址：                   .

法定代表人（签字或盖章）：                   .

职务：                   .

日期：     年    月    日

法定代表人身份证复印件 （正、反两面）

说明：供应商应须提供法定代表人身份证复印件，否则作无效响应处理。

- 法定代表人授权书

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：      （采购人名称）

本授权书声明： 	是注册于     （国家或地区）的    （响应人名称）的法定代表人，现任 	职务，有效证件号码：        。现授权    （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就    （项目名称）采购[项目编号为          ]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 	年    月    日签字生效，特此声明。

响应人名称（盖章）：	                .

地址：	                .

法定代表人（签字或盖章）：	               .

职务：	                .

被授权人（签字或盖章）：	                 .

职务：	                .

日期：	   年    月    日

被授权人身份证复印件 （正、反两面）

说明：

1.响应代表为法定代表人，则本表不需提供。

2.响应代表为法定代表人授权委托人的，须提供被授权人身份证复印件，否则作无效响应处理。

- 报价表

1报价一览表

| 项目编号 | 2026ZYY-HW-CG008 | 项目名称 | 中山市中医院软式内镜清洗消毒系统（清洗消毒槽）采购项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  |  |  |
| 总报价 | （大写金额）人民币 元整 |  |  |
|  | （小写金额）（￥ 元） |  |  |
| 交付期 | 自合同签订之日起 天内完成供货、安装并验收合格且交付采购人使用。 |  |  |
| 备注：详细内容见《响应明细报价表》。 |  |  |  |

注：1.响应人必须以人民币报价。响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额和数量乘积为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；采购包与采购标的不一致的，以采购标的为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；2.总报价为响应人最终报价，包含一切税费及相关费用。与详细报价表中的总报价一致；3.上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；4.只接受一个最有竞争力的报价，对含糊不清或不固定的报价将视为无效报价。

法定代表人（或授权代表）：（签字）

响应人名称：（盖章）

日期：  年   月   日

2报价明细表

项目编号：2026ZYY-HW-CG008

项目名称：中山市中医院软式内镜清洗消毒系统（清洗消毒槽）采购项目

| 一、标的明细详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  |  | （大写金额）人民币 元整 |  |  |  |  |
|  |  |  | （小写金额）（￥ 元） |  |  |  |  |

注：以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致。

法定代表人（或授权代表）：（签字）

响应人名称：（盖章）                                                                         日期：  年   月   日

3耗材、试剂、易损件等质保期内供应价报价（如适用）

项目编号：2026ZYY-HW-CG008

项目名称：中山市中医院软式内镜清洗消毒系统（清洗消毒槽）采购项目

| 序号 | 名称 | 具体内容 | 单位 | 供应单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 质保期内按此价格执行 |
| 2 |  |  |  |  | 质保期内按此价格执行 |
| 3 |  |  |  |  | 质保期内按此价格执行 |
| ... |  |  |  |  |  |

注：涉及专机专用耗材、试剂、易损件等需填列报价，且承诺至少在质保期内按此价格执行。若响应人所投产品不涉及专机专用耗材、试剂、易损件等，提供不涉及专机专用耗材、试剂及易损件的声明函。

法定代表人（或授权代表）：（签字）

响应人名称：（盖章）                                                                         日期：  年   月   日

- 技术需求响应表

- （一）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

项目编号：2026ZYY-HW-CG008

项目名称：中山市中医院软式内镜清洗消毒系统（清洗消毒槽）采购项目

| 序号 | 采购文件条款描述 | 响应实际参数 (响应人应按响应货物（服务）实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 查阅/证明文 件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见《响应文件》 第 页 |
| 2 |  |  |  | 见《响应文件》 第 页 |
| 3 |  |  |  | 见《响应文件》 第 页 |
| 4 |  |  |  | 见《响应文件》 第 页 |
| 5 |  |  |  | 见《响应文件》 第 页 |
| 6 |  |  |  | 见《响应文件》 第 页 |
| 7 |  |  |  | 见《响应文件》 第 页 |
| … |  |  |  |  |

注：1.响应人必须对应采购文件“用户需求书”中技术条款带“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。带“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项；2.响应人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送本项目监督管理机构查处；3本表内容不得擅自修改；4.如不适用，可不提供。

法定代表人（或授权代表）：（签字）

响应人名称：（盖章）

日期：  年   月   日

- （二）重要性响应技术条款（“▲” 项）响应表

项目编号：2026ZYY-HW-CG008

项目名称：中山市中医院软式内镜清洗消毒系统（清洗消毒槽）采购项目

| 序号 | 采购文件条款描述 | 响应实际参数 (响应人应按响应货物（服务）实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 查阅/证明文 件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| 2 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| 3 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| 4 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| 5 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| 6 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| 7 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| 8 |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
| … |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |

注：1.响应人必须对应采购文件“用户需求书”中技术条款带“▲”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求；2.响应人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送本项目监督管理机构查处；3.本表内容不得擅自修改；4.如不适用，可不提供。

法定代表人（或授权代表）：（签字）

响应人名称：（盖章）

日期：  年   月   日

- （三）一般技术条款响应表

项目编号：2026ZYY-HW-CG008

项目名称：中山市中医院软式内镜清洗消毒系统（清洗消毒槽）采购项目

采购包：01（软式内镜清洗消毒系统（清洗消毒槽））

| 序号 | 采购技术参数要求 | 响应实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.响应人必须对应采购文件“用户需求书”中技术条款带“★”号及带“▲”号以外的各条目号内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求；2.响应人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送本项目监督管理机构查处；3.本表内容不得擅自修改。请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

法定代表人（或授权代表）：（签字）

响应人名称：（盖章）

日期：  年   月   日

4.2详细技术方案等

包括但不限于以下内容，主要根据采购需求的要求（格式自定）

- 1、所投产品详细技术参数；

- 2、所投货物 配置、选型 及供货能力证明文件；

3、产品说明书相关页或技术白皮书相关页或产品彩页相关页等证明资料；

4、其他。

法定代表人（或授权代表）：（签字）

响应人名称：（盖章）

日期：  年   月   日

- 格式五：商务条款响应表

- （一）用户需求商务条款响应表

项目编号：2026ZYY-HW-CG008

项目名称：中山市中医院软式内镜清洗消毒系统（清洗消毒槽）采购项目

| 序号 | 用户需求商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件 第（ ）页 |
| … |  |  |  | 见响应文件 第（ ）页 |

注：1.对于上述要求，如响应人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

法定代表人（或授权代表）：（签字）

响应人名称：（盖章）

日期：  年   月   日

- （二）一般商务条款响应表

项目编号：2026ZSSZYY-HW-008

项目名称：中山市中医院软式内镜清洗消毒系统（清洗消毒槽）采购项目

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格响应人、合格的货物和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对响应人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明（如适用） |  |  |
| 5 | 响应有效期：响应有效期为自递交响应文件起至确定正式中标止不少于90 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 交货完工期：按用户需求。 |  |  |
| 8 | 质保期及期满后对所供应的货物设备的维护保养，按用户需求（如适用） |  |  |
| 9 | 满足对售后服务的各项要求，设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构（如适用） |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款及附件要求 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1.对于上述要求，如响应人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

法定代表人（或授权代表）：（签字）

响应人名称：（盖章）

日期：  年   月   日

.

日期：     年     月     日

- 格式六：

采购供应商资格信用承诺函

致中山市中医院：

我方参与（项目名称）（项目编号：）的采购活动，承诺符合采购文件资格要求规定的：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按采购文件资格要求提供相应的证明材料。

- 格式七：

无串通响应等违法违规行为承诺书

本公司郑重承诺：本公司在参加本次项目名称：                      活动中，无以下串通响应行为：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装；

（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组谈判项目响应；

（八）法律法规界定的其他围标串标、串通响应行为。

如有发现我公司存在串通响应行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺！

响应人名称（盖章）：

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或盖私章）：

日期：年月日

- 格式八：

无违法违纪行为承诺书

本公司郑重承诺：本公司在以往参与公开采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚。

如有发现相关违法违纪行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

响应人名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签名：

日期：  年  月  日

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 格式九：

业绩情况一览表