项目采购需求

一、项目基本情况

1、项目名称：中山市中医院救护车采购项目

2、项目内容：医院拟采购一台救护车及相关随车设备，以满足临床使用需求。

3、项目预算：740,000元

4、供货期：签订合同后在45个日历天内完成交货、安装、上牌及验收

5、若所投标的属于医疗器械，供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

6、报价：应包括救护车、随车设备、购置税、上牌费、保险、安装调试、验收、培训、售后服务、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

二、配置清单

| 序号 | 产品 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 监护型救护车 | 1 |
| - 2 | 心肺复苏机 | 1 |
| - 3 | 救护车担架 | 1 |
| - 4 | 履带式楼梯担架 | 1 |
| - 5 | 碳纤维铲式担架 | 1 |
| - 6 | 含车辆购置税、一年保险及上牌杂费 | 1 |

三、技术参数

(一)监护型救护车

1、基础参数

1.1进气形式：涡轮增压。

1.2排气量：≥2200ml。

1.3排放标准：GB17691-2018国Ⅵ。

1.4额定功率：≥128/3200（kw/rpm）。

1.5最大扭矩：≥430/1400-2400（Nm/rpm）。

1.6最大马力：≥175（Ps）。

1.7驱动方式：前置后驱。

1.8轴距：≥3750mm。

1.9制动系统（前/后）：通风盘/盘式。

1.10轮胎规格：≥235/65R16C。

1.11悬架系统(前/后）：麦弗逊式独立前悬挂/霍奇基斯后悬挂。

1.12变速器：≥6档手动变速箱。

1.13燃油种类：柴油或汽油。

1.14油箱容积：≥80L。

1.15医疗舱尺寸：≥3270×1870×1950mm。

1.16座位数：5-8位。

2、车辆标准配置

2.1防抱死制动系统 (ABS)。

2.2制动力分配系统(EBD/CBC)。

2.3刹车辅助系统（EBA/BAS/BA）。

2.4牵引力控制系统（ASR/TCS/TRC）。

2.5车身稳定控制系统（ESP/ESC/DSC）。

2.6胎压监测功能。

2.7上坡辅助。

2.8驾驶室3座椅。

2.9主、副驾驶座安全气囊。

2.10驾驶室电动车窗，带车窗防夹手功能。

2.11中控配置多媒体倒车后视系统。

2.12中控配置≥12.3寸触控液晶屏。

2.13中控门锁。

2.14原厂前/后倒车雷达系统。

2.15驾驶室12V插座一个。

2.16驾驶室座椅：座椅仿皮材质。

2.17轮胎配置铝合金轮毂。

2.18 LED近光灯光源/远光灯光源/日间行车灯/尾灯。

2.19外后视镜功能：外后视镜加热、电动调节、电动折叠、锁车自动折叠。

2.20车身侧滑门开启尺寸：全开。

2.21 270度后尾双开门。

2.22后门上车踏板，中门电动踏板。

2.23车辆右侧滑动门配平推玻璃窗*2。

2.24医疗舱左侧明窗/平推玻璃*2(不可开启)，后门及右侧明窗户上 2/3 贴乳白色不透明防爆膜。

3、空调及照明系统

3.1驾驶室原厂空调。

▲3.2医疗舱配置独立控制直排冷气，医疗舱内平均温度40℃的情况下开启车辆后空调。空调开启 3分钟内，医疗舱内降温不低于10℃；10分钟内， 医疗舱降温不低于15℃；（提供投标人或制造商送检第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件）。

3.3医疗舱顶部配置嵌入式12V输液射灯。

3.4医疗舱顶部配置嵌入式方形LED照明灯。

3.5医疗舱顶部配置下拉式12V紫外线消毒灯。

3.6车顶尾部安装隐藏式外场集成照明灯。

3.7车身两侧中部安装隐藏式外场集成照明灯。

4、电源电气系统

4.1智能电源管理系统（专用集成电箱，专业定制双电池管理系统，管理全车用电、自动充电、保障发动机电池随时有充足的电量启动车辆）。

4.2所有线缆采用线束方式预埋，航空对接口，端子与电线连接、耐振动性能、耐盐雾性能符合汽车电线束技术条件。

4.3配备纯正弦波逆变器，可实时观测逆变器供电情况，配备≥1000W（12V/220V）纯正弦波逆变充电系统；输出功率不小于1000W；确保专用设备不间断供电；逆变、市电全自动切换，实现交流不间断供电，具备四段式充电功能；设有独立开关、具有接地、漏电、过载、过温、短路、欠压、过压等完善的保护装置。

▲4.4医疗舱使用汽车专用电线束，需满足汽车电线束技术条件 QC/T 29106-2014《汽车电线束技术条件》中端子与电线连接检测要求，连接强度最大拉力≥100N（投标时需提供线束生产厂家或整车制造商送检的具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的对应检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）。

▲4.5医疗舱中使用的线缆，需依据 GB/T30512-2014《汽车禁用物质要求》及其引用标准QC/T941-2013《汽车材料中汞的检测方法》、QC/T942-2021《汽车材料中六价铬的检测方法》、QC/T943-2013《汽车材料中铅、镉的检测方法》、QC/T944-2013《汽车材料中多溴联苯(PBBs)和多溴二苯醚(PBDEs)的检测方法》的规定进行检验，确保未检测出铅（pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、六价铬（CrVI）、多溴联苯（PBBs）、多溴联苯醚（PBDEs）；（提供投标人或制造商送检的具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的对应检测报告扫描件或复印件）。

4.6基于PLC控制的医疗车控制系统，电线缆采用绝缘层+屏蔽层+导线的屏蔽线，通信类线缆采用绝缘层+屏蔽层+信号导线+屏蔽层接地导线的屏蔽线。完全屏蔽车内高低压线束的电磁干扰。

4.7智能充电控制装置确保主电瓶的正常充电，自动断开避免发电机过载，延长发电机寿命，辅助电瓶独立工作，避免偷耗主电瓶电能。

4.8车辆左侧驾驶门后方配置220V/10A带防护盖的外接电源插座。

4.9医疗舱在左侧设备区上方配置220V插座。

4.10医疗舱在左侧设备区下方配置12V插座。

4.11医疗舱在左侧设备区下方配置220V插座。

4.12驾驶室安装红色紧急启动按钮装置，配备10m移动电缆线。

5、紧急警报系统

5.1驾驶室配置警报系统控制手柄。

5.2 100W警报器一套。

5.3车顶前部安装蓝色“H”型隐藏式警灯。

5.4车顶尾部安装蓝色隐藏式警灯。

5.5车头格栅配置LED爆闪警灯。

6、医疗舱系统

6.1医疗舱采用吸塑一体成型磨砂制备工艺内饰，具备耐刮、抗污、吸音、强度高、环保等特点，高分子复合材料一体成型车顶，材料具备高强度、抗污及耐刮蹭，符合GB8410-2006燃烧试验。

▲6.2医疗舱采用一体成型内饰，对ABS材料进行检测，最大燃烧速率检测结果应≤D-50mm/min。（提供投标人或制造商送检的具备CNAS标识的的第三方检测机构出具的对应检测报告扫描件或复印件）。

6.3驾驶室与医疗舱安装吸塑一体成型中隔墙，分开前后车厢。

6.4医疗舱中隔墙顶部设有方形可调式空调出风口。

6.5医疗舱中隔墙上方配置电子时钟。

6.6医疗舱中隔墙中部设有滑动透明窗，可以在副驾位打开或者关闭密封。

6.7医疗舱中隔墙下方右侧配置吸塑一体成型操作柜，柜子顶面设有医护操作沉台，沉台的右上角设有锐器盒放置凹位；柜子上方有一个储物抽屉；底部设有急箱包放置区，柜子侧边安装中门上车扶手。

6.8医疗舱中隔墙中间配置可折叠朝后医生座椅。

6.9医疗舱中隔墙左侧安装吸塑一体式成型立柜，柜子上方设有一个开放式储物仓；柜子中间设有储物箱，设有带锁柜门；柜子下方是两排储物抽屉。

6.10医疗舱右侧配置吸塑一体成型侧板。

6.11医疗舱右侧上方配置储物吊柜。

6.12医疗舱右侧上方配置安全锤。

6.13医疗舱右侧中门配置扬声器及对讲系统。

6.14医疗舱右侧配置中门安全扶手。

6.15医疗舱右侧尾部配置后门上车扶手。

6.16医疗舱右侧下方配置一体成型吸塑座椅底座，前端安装1人旋转座椅，后端为2人位成型防滑座板及靠背板或3人长排座椅，配2点式安全带。

6.17座椅左侧面设有防磨金属拉丝板，座椅前侧面安装滑盖式垃圾桶。

6.18医疗舱左侧配置吸塑一体成型侧板。

6.19医疗舱左侧上方配置储物吊柜。

6.20医疗舱左侧前端上方配置电气控制功能区，安装≥7寸医疗控制单元触摸屏（控制照明灯、射灯、外场工作灯、空调、换气、消毒灯、交流电源、对讲机；实时主副电瓶电压、医疗舱温湿度、时间、具备屏保功能）。

6.21医疗舱左侧前端下方配置两层大件物品收纳柜，设有带锁柜门，柜子的左侧面安装文件放置盒。

6.22医疗舱左侧配置氧气终端。

6.23医疗舱左侧配置氧气湿化瓶。

6.24医疗舱左侧下方配置设备放置平台，平台顶面设有沉降，设备台下方设有2个储物抽屉、一个大卷帘门储物箱、一个小卷帘门储物箱和1个可放置吸引器仪器放置区；吸引器放置区安装了1个220插座和1个12V插座，小卷帘门储物箱可以扩展为标准负压柜。

▲6.25医疗舱左侧配置设备固定区，可放置除颤监护仪、呼吸机、心电图机、输注液泵、吸引器等其他急救设备；安装设备隔震器装置（隔震器需通过符合GB/T 10125 - 2021标准的中性盐雾腐蚀检测以及含氯溶液腐蚀检测）（提供投标人或制造商送检第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件）。

6.26医疗舱左侧后端为氧气柜，配备2个10L氧气瓶带减压阀；氧气柜的上方为1个开放式储物仓。

6.27医疗舱左侧配置2kg干粉灭火器。

6.28医疗舱顶部配置全方位安全扶手。

6.29医疗舱顶部配置双向换气系统。

6.30医疗舱顶部配置滑动式输液吊架。

6.31医疗舱保温隔音、隔热层具有耐酸碱，防腐蚀，防水，防火，防滑，防静电，易消毒清洁地板。

6.32医疗舱地板革需满足汽车内饰材料燃烧特性的 GB 8410 - 2006 燃烧试验要求。

▲6.33医疗舱地板革，须符合在耐热试验、耐寒试验、耐冷热交变试验下，无变形、波纹、龟裂、破裂、剥离、溶胀、释出、喷霜、表面粘附等异常现象（提供投标人或制造商送检的具备CNAS标识的第三方检测机构出具的对应检测报告扫描件或复印件）。

▲6.34医疗舱地板革须符合汽车禁用物质要求，不得检测出铅（pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、六价铬（CrVI）、多溴联苯（PBBs）、多溴联苯醚（PBDEs）（提供投标人或制造商送检的具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的GB/T30512-2014《汽车禁用物质要求》检测报告扫描件或复印件）。

▲6.35医疗舱采用防阻燃地板革，对材料进行检测，最大燃烧速率检测结果应不得小于A-0mm/min（提供投标人或制造商送检的具备CNAS标识的的第三方检测机构出具的对应检测报告扫描件或复印件）。

(二)心肺复苏机

1、便携式电动心肺复苏机，适合院内外心肺复苏急救。

2、结构及组成：主机、可充电电池、医疗适配器、胸腔按压设备固定带、按压头护套、数据线和按压显示终端（均需包含在医疗器械注册证的结构和组成内）。

▲3、主机按压频率：在100 次/分钟 至 120 次/分钟范围内可调，可调档次：≥3档（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料）。

4、通过按压显示终端控制按压频率连续可调，设置范围：100 次/分钟至120 次/分钟，满足精准复苏需求。

5、按压频率误差：<±2次/分钟。

▲6、主机按压深度：在45mm 至 55mm范围内可调，可调档次：≥3档（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料）。

7、通过按压显示终端控制按压深度连续可调，设置范围30mm 至55mm。

8、按压深度误差：≤±2mm（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料）。

▲9、最大工作倾斜度：≥60°；工作状态下，主机倾斜度不大于最大工作倾斜度时，仍应能够正常工作，按压头按压位置无明显改变。

10、按压模式: 连续模式和30:2 模式。

11、主机具有报警指示灯，实时反馈设备的技术状态。

12、按压显示终端能显示按压深度柱状图、按压频率点状图、开始时间、结束时间、急救总时间、暂停时间、按压指数CCF、总按压次数、平均按压深度、平均按压频率、中断总次数、超标中断总次数和最长中断时间等。

13、电池最大运行时间：新电池充满电的情况下，电池可以连续运行的时间≥60分钟。

14、数据传输：数据线、蓝牙和WiFi。

15、在直线无遮挡的情况下，蓝牙连接的传输距离：≥5 米（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料）。

16、胸腔按压设备固定带强度：胸腔按压设备固定带在承受≥250N 拉力的情况下，不会断裂脱落影响使用。

17、安全标准：满足GB9706.1-2020《医用电气设备 第1部分 基本安全和基本性能的通用要求》。

18、电磁兼容：满足YY 9706.102-2021《医用电气设备 第 1-2 部分 基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验》的要求。

▲19、防电击类型分类：II 类外部电源供电的设备，具有双重绝缘或加强绝缘设计，无需专用接地线，满足紧急医疗服务环境中或移动的救护车内无地线环境使用；同时具备内部电源的供电设备。

20、防电击的程度分类：CF 型，应用部分可与患者心脏直接接触使用。

▲21、主机重量：≤2.5Kg。

▲22、按压技术：3D按压，主机两侧绷带挂钩离主机底座高度：≥40mm，确保按压期按压动能可实时传至胸腔背部两侧并向内收缩，实现胸周全收缩效果，同时降低按压期主机的晃动（提供制造商出具的主机结构尺寸声明文件）。

23、主机两侧绷带挂钩宽度：≤175mm，确保按压期胸腔双侧向内收缩（提供制造商出具的主机结构尺寸声明文件）。

24、最低工作温度：≤-10℃，满足寒冬野外急救需求（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料）。

25、最高工作温度：≥ +45℃，满足炎夏野外急救需求（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料）。

▲26、最高工作相对湿度：≥93%，无冷凝，满足潮湿天气环境下的急救需求（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料）。

27、工作大气压力：57Kpa～106Kpa，最高工作海拔高度：≥4500米。

28、预期使用寿命：≥10年（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料）。

29、配置清单：心肺复苏机主机 1台；可充电电池1块；医疗适配器（含电源线）1套；

胸腔按压设备固定带3付；按压头护套2个；按压显示终端1台；数据线1根；心肺复苏数据管理软件1套；便携包1个；装箱清单/保修卡/合格证各1份；使用说明书及快速操作手册1套。

(三)救护车担架

1、可转换4种不同高度的担架椅，方便限制区域内（如走廊、电梯等处)病人转运。

2、可转换为轮椅式担架，可进入电梯等狭窄区域，操作简便快捷。

3、卸载时担架腿可自动锁定，并设计有安全锁，增加操作安全性。

4、侧扶杆可向下折叠便于将病人从床上转移到担架上。

5、设计有2个定向轮和2个万向轮。

6、塑料轴承设计易于各部件之间的转动。

7、长度≥1900cm，宽度≥530mm；

8、自重：≤30kg；最大承重≥295kg。

(四)履带式楼梯担架

1、采用高强度材料制成，表面外涂粉末涂层处理。担架所有连接件采用重力浇铸制作，并经电泳处理。

2、担架前端为可抬的伸缩把手，后端为可抬式扶手，扶手符合人体工程学。

3、底座及背部采用易清洗、防水的面料制成，自重轻，承载力大。

4、担架前轮为外向轮，后轮为刹车轮，平地转移时可减轻操作人员的负担。

5、担架能够折叠，便于运输携带，节省救护车空间。

6、履带的宽度达到3公分以上，操作平稳。

7、靠背高度可调节。

8、履带阻尼强度高，确保转运安全。

9、承重：不少于200KG。

(五)碳纤维铲式担架

1、尺寸：最大长度≥2010mm，最大可载重≤260kg。

2、自重3.8±0.2kg。

3、担架两端具有卡扣装置，可分离为左右两部分。

4、适用于不同体重病人，甚至超重病人，满足急救特殊使用需求。

5、担架材质：航空级碳纤维材料，耐腐蚀、耐重压，强度好、重量轻。

6、固定带为尼龙材料制成，配有防锈及抗腐蚀的快速固定锁扣。

7、可在原地固定病人。

8、在不移动病人的情况下，可将病人铲入或从病人体下抽出担架。

9、担架一端(脚部)采用窄框架结构。

10、满足医学影像要求：X光、CT、核磁共振。

11、耐温：-40℃至180℃。

四、质量要求

1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。

2、供应商提供的货物为厂家原装正品、全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。

3、供应商保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，供应商出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如采购人使用该设备构成上述侵权，供应商承担全部相关责任。

4、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。

五、售后服务

1、供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

2、供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为两年。车辆底盘部分质保3年或6万公里（先到为准），医疗舱改装部分质保不少于一年。

3、质保内，供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

4、如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

5、质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修费用、备品备件费用均由供应商免费提供。

六、验收与结算

1、供应商将货物送到采购人指定地点，安装调试后按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。

2、供应商需将所有设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人。

3、供应商须提供免费的培训服务，直接采购人熟悉设备操作及日常保养为止。

4、项目验收合格，凭供应商开具的全额发票和验收资料，采购人于60个自然日内支付合同款项；如中标人为中小企业，按中小企业相关法律法规或政策执行。