## 电动病床清单
电动病床清单
项目名称 | 数量 | 项目总金额（元） | 项目需求 | 预算科室 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 单价 （元） | 总价 （元）
电动病床 | 8张 | 398000 | 整床尺寸≥2190×990×500，全包围四片式护栏，护栏高度≥430mm,护栏外围操控版具备一键锁屏键。背板、腿板可抬升，整床可升降高度≥300mm，前后可倾斜，具备背腿联动功能。背部床板可透射进行X光拍片，具有一键设置功能，配备持续供电设备，具备紧急停止按钮。 其中5张需具备电动起立功能，辅助无法自主站立的患者从平卧过渡到直立位，完成站立康复训练。 3张需具有称重功能，动态称重模式150kg以内精确度达≤0.1kg；一键式操作，数字化显示，随时监测患者体重变化。 配置：床体、床头柜、杂物篓、输液架、移动餐台、静态减压防褥疮床垫。 | 综合一科 | 电动病床 （带称重功能） | 1 | 张 | 50000 | 50000
|  |  |  | 重症医学科 | 电动病床 （带称重功能） | 2 | 张 | 49000 | 98000
|  |  |  | 外四科 | 电动病床 （带起立功能） | 5 | 张 | 50000 | 250000
电动病床 （介入手术检查床椅） | 2套 | 98000 | 适用于患者支撑身体，形成临床所需体位。符合人体工程学设计，可调节高度与靠背角度；需具备移动式马鞍形椅面坐垫，可平移滑动；整床可电动水平升降及倾斜、背部及臀部电动升降；重力制动，负重即自动锁定，防摔防滑；高密度泡沬软垫，不易变形，结实耐用。 配置（包含但不限于）：床架、床垫、头枕、、超声耦合剂加热装置、医生检查椅 | 超声诊断 | 电动病床 （介入手术检查床椅） | 2 | 套 | 49000 | 98000